## Slide 1: Vezba 2.1 Kalibracija DRUCK sonde za merenje pritiska
Merenja u hidrotehnici
Šdiku Aleksandar 123/02

## Slide 2: Sadržaj
Uvod – Sta i kako merimo
Merni pretvarači
Koraci u izradi zadatka
Rezultati merenja

## Slide 3: Uvod – Šta i kako merimo
Pritisak
Apsolutni
Atmosverski
Hidrostaticki
Apsolutno merenje
Posredno merenje

## Slide 4: Merni pretvarači

## Slide 5: Merni pretvarači Kalibracija

## Slide 6: Aparatura potrebna za kalibrisanje sonde za pritisak

## Slide 7: Primer DRUCK sonda za merenje pritiska

## Slide 8: Vinstonov most

## Slide 9: Koraci u izradi zadatka
Izbor sonde / membrane
Izbor Nule voltmetra za p = 0
Određivanje pojačanja sistema za maksimalni merni opseg
Merenje visina i odgovarajućih izlaznih napona
Unos podataka u tabelu u EXCEL - u

## Slide 10: DRUCK sonda PDCR 60
Nulto citanje na instrumentu: Ho =1.86cm
Za Ho izlazni napon iz voltmetra: U=0.00V
Hmax= 38.03 cm
Uizl,max = 5 V
Potrebno pojacanje sistema je G=60.02 puta

## Slide 11: Rezultati merenja
Redni broj | H (cm) | U (V)
1 | 3.14 | 0.43
2 | 6.14 | 0.84
3 | 9.14 | 1.25
4 | 12.14 | 1.67
5 | 15.14 | 2.08
6 | 18.14 | 2.49
7 | 23.14 | 3.15
8 | 28.14 | 3.81
9 | 32.14 | 4.35
10 | 36.14 | 4.91

## Slide 12: Obrada rezultata merenja
Redni broj | H (cm) | Hrac (cm) | ε treh (H) (%) | ε max (%) | p (Pa) | p rac (Pa) | σ treh (p) (%)
1 | 3.14 | 3.05 | 2.93 | 2.93 | 307.65 | 298.535 | 2.962
2 | 6.14 | 6.08 | 0.98 | 1.92 | 601.58 | 595.580 | 0.998
3 | 9.14 | 9.11 | 0.31 | 0.90 | 895.51 | 892.625 | 0.323
4 | 12.14 | 12.22 | -0.64 | -2.47 | 1189.45 | 1196.915 | -0.628
5 | 15.14 | 15.25 | -0.72 | -3.49 | 1483.38 | 1493.960 | -0.713
6 | 18.14 | 18.28 | -0.78 | -4.51 | 1777.31 | 1791.005 | -0.771
7 | 23.14 | 23.16 | -0.10 | -0.71 | 2267.20 | 2269.175 | -0.087
8 | 28.14 | 28.04 | 0.34 | 3.09 | 2757.08 | 2747.345 | 0.353
9 | 32.14 | 32.04 | 0.32 | 3.30 | 3148.99 | 3138.575 | 0.331
10 | 36.14 | 36.18 | -0.10 | -1.19 | 3540.90 | 3544.295 | -0.096

## Slide 13: Grafički prikaz obrađenih rezultata merenja
Chart: Rezultati kalibracije u odnosu na H (cm)
| 0.43 | 0.84 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.4900000000000002 | 3.15 | 3.81 | 4.3499999999999996 | 4.91
merene vrednosti | 3.14 | 6.14 | 9.14 | 12.14 | 15.14 | 18.14 | 23.14 | 28.14 | 32.14 | 36.14

## Slide 14: Grafički prikaz obrađenih rezultata merenja
Chart: Relativne greske merenja
| 3.1399999999999997 | 6.14 | 9.1399999999999988 | 12.139999999999999 | 15.139999999999999 | 18.14 | 23.14 | 28.14 | 32.14 | 36.14
rezultati greske | 2.9347 | 0.98046 | 0.30908 | -0.63962 | -0.72391 | -0.78032 | -0.096154 | 0.34488 | 0.32281 | -0.10362
rezultati max greske | 2.9347 | 1.9172 | 0.89968 | -2.4729 | -3.4904 | -4.508 | -0.7086 | 3.0908 | 3.3041 | -1.1927