Uputstvo za montažu

elektromagnetskih merača protoka HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini

koji se umeću u cev

| Revizija | Datum | Autor | Izmene Modifications | Potpis Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15/02/11 | GSE | Odobrenje Approval | GSE |
| 00 | 15/12/10 | MRE | Ažurirano Updated |  |

SADRŽAJ

1	Uvod	6

1.1	Princip merenja	7

1.2	Uslovi zaštite prirode i bezbednosti	8

1.3	Uslovi u sredini za merenje	8

1.4	Softver	9

1.5	Bezbednost	9

1.6	Isporuka proizvoda	10

1.7	Garancija proizvoda	12

1.8	Pripremanje merača pre upotrebe	12

2	Opis proizvoda HydrINS2/HydrINS 2 Mini	13

2.1	Mehanički deo:	13

2.2	Paleta modela merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	15

3	Mesto montiranja merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	17

3.1	Izbor mesta instaliranja i instalacija i uslovi protoka	17

3.2	Granične brzine za merenje	18

3.3	Izbor položaja za elektromagnetni sensor	19

3.4	Skica ventila za instaliranje HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	20

3.5	Instrumenti za merenje unutrašnjeg	21

4	Instaliranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	23

4.1	Metod instaliranja na sredini cevi:	23

4.1.1	Korak 1/3: Merenje unutrašnjeg prečnika ID korišćenjem instrumenta	24

4.1.2	Korak 2/3: Merenje dužine ubacivanja u cevi na sredini  LI1/2	25

4.1.3	Korak 3/3: Ubacivanje sonde	26

4.2	Metod instaliranja na 1/8	27

4.3	Usmeravanje šipke vođice u smeru protoka	28

5	Instaliranje kanala za pritisak na datalogeru	29

6	Obrada podataka izmerenih preko displeja ili snimanjem	29

7	Instaliranje Displeja A ili Displeja C	31

7.1	Pregled Displeja A i C	31

7.2	Montaža Displeja A ili Displeja C na zid	33

7.3	Promena načina napajanja sondi HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini	34

7.3.1	Oprema	34

7.3.2	Skidanje   Removal	34

7.3.3	Promena načina rada	36

7.4	Snabdevanje električnom energijom Displeja A	36

7.4.1	Unutrašnje napajanje sa litijumskim baterijama 3,6 VDC	37

7.4.2	Spoljašnje napajanje litijumskim baterijama 3,6 VDC	38

7.4.3	Unutrašnje napajanje alkalnim baterijama	39

7.4.4	Spoljno napajanje sa 9 do 28 VDC povezano sa unutrašnjim terminalima	39

7.4.5	Spoljno napajanje preko vojnog konektora	40

7.5	Napajanje električnom energijom Displeja C	40

7.6	Povezivanje mernih uređaja žičanim vezama	42

7.7	Unutrašnje povezivanje	45

7.7.1	Povezivanje pulsnog izlaza merača protoka sa terminalskim blokom Displeja	45

7.7.2	Veza impulsnih izlaza saterminalnim blokom Displeja	46

7.7.3	Povezivanje žicama izlaza 4-20 mA sa terminalskim blokom Displeja C	47

7.8	Zaštita displejeva od gromova i električnog pražnjenja	48

8	Održavanje	49

9	Održavanje	50

9.1	Kalibracija	50

9.2	Zamena baterija merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	51

9.3	Zamena baterija na Displeju A	51

10	Odlaganje (bacanje) istrošenih sondi	52

Ovaj dokument je uputstvo za sledeće elektromagnetne merače protoka koji se ubacuju u cevi: HydrINS 2/HydrINS 2 Mini sa displejem A i C.

Za programiranje pogledati Uputstvo za programiranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini koji se ubacuju u cevi, uputstvo za programiranje datalogera i uputstvo za programiranje internog kanala pritiska.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate:

HYDREKA

34, route de Saint Romain – 69450 ST CYR AU MONT D’OR – France

Tel.: +33 (0)4 72 53 11 53 – Fax: +33 (0)4 78 83 44 37

E-mail: hydreka@hydreka.fr or accueil@hydreka.fr

Customer Service: services@hydreka.fr

Rentals: rent@hydreka.fr

Sales: sales@hydreka.fr

Export: export@hydreka.fr

# Uvod

Elektromagnetni merač protoka HydrINS 2/ HydrINS 2 Mini koji se ubacuje u cevi namenjen je za merenje protoka u cevima koje sprovode pijaću ili sirovu vodu. Sonda meri brzinu I izračunava vrednosti protoka na osnovu brzine i preseka protoka

Raspon merenja je od 2 cm/s do 5 cm/s a relativna tačnost merenja  je +/-2% ili +/-2 mm/s, pri tom se uzima za grešku veća od ove dve vrednosti.

Paleta HYDREKA elektromagnetskih merača protoka koji se ubacuju u cevi obuhvata HydarINS 2, koji postoji u pet standardnih dužina (300, 500, 700 i 1000 mm) i HydrINS2 Mini, koji pokriva cevi prečnika od 70 mm do preko 2000 mm.

Merači protoka se instaliraju korišćenjem ORGRLICE ZA UBACIVANJE 1" BSP ili NPT koje imaju LOPTASTI VENTIL (takođe je moguće koristiti ogrlicu 3/4" BSP ili NPT, ali jedino za HydrINS 2 Mini).

Elektromagnetni merači protoka HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini koji se ubacuju u cevi mogu da rade u nekoliko različitih konfiguracija:

| - Povezani sa samostalnim datalogerom sa digitalnih ulaznim kanalom (beleži podatke na licu mesta): Lolog, Vista + |  |
| --- | --- |
| - Povezan sa samostalnim datalogerom sa digitalnim ulaznim kanalom sa mogućnošću daljinske komunikacije (daljinski snima podatke): Oclopus LX |  |
| - Povezan sa Displejem A, plavim (mogućnost Pulsnog izlaza ka daljinskom sistemu upravljanja |  |
| - Povezan sa Displejem C, zelenim (mogućnost Pulsnog ili 4-20 mA izlaza ka daljinskom sistemu upravljanja) |  |

Moguća su dva načina merenja protoka:

- Mesto na sredini cevi, koje predstavlja maksimalnu brzinu

- Mesto na jednoj osmini prečnika, koje predstavlja prosečnu brzinu

Senzor brzine merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini može da se ubaci na različita mesta na preseku cevi. To omogućava da se uspostavi određeni profil brzine protoka kako bi se olakšalo izračunavanje srednje brzine a samim tim i merenje protoka. Dostupan je set osnovnih parametara u Winfluid softveru (pogledati Uputstvo za programiranje  merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini).

Svi kataloški brojevi proizvoda predstavljenih u ovom uputstvu su izneti u Dodatku 3.

## Princip merenja

Princip merenja brzine zasniva se na primeni Faradejevog zakona, po kome se napon stvara kretanjem provodnika kroz magnetno polje.

U slučaju HydrINS 2/HydrINS 2 Mini, magnetno polje stvara kalem na kraju sonde, a voda koja prolazi kroz cev, čija provodljivost mora da bude namanje 20 µS/cm, predstavlja provodnik.

Elektromotorna snaga koja se stvara prolaskom vode kroz magnetno polje, što se može uporediti sa naponom, se meri sa dve elektrode, koje su vidljive na obe strane cevi. Pošto je ta elektromotorna sila proporcionalna brzini, sonda HydrINS 2/ HydrINS 2 Mini meri brzinu iz elektromotorne sile vode. Veličina protoka se onda izvlači iz mernja brzine.

Elektromagnetni senzor je smešten na vrhu (špicu) šipke za ubacivanje. Ima kalem pobuđivač i dve elektrode, vidljive na stranama senzora.

Vrh sonde i šipka vođica

Šipka za ubacivanjeInsertion stem

Elektrode

Senzor

Slika 1: Položaj senzora na meraču protoka HydrINS2/HydrINS 2 Mini

Vrednost protoka se dobija na sledeći način :

Izmerena brzina Measured velocity Vm

Q = A × Fi × Fp × Vm

Gde je:

- Q: vrednost protoka  flow rate

- A: unutrašnji presek (izračunat Winfluid softverom preko unutrašnjeg prečnika, ID)

- Fi: factor ubacivanja u cevi (izračunat uz pomoć Winfluid softvera)

- Fp: faktor profila (izračunat uz pomoć Winfluid softvera)

- Vm: izmerena brzina

Slika 2: sistem obrade podataka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini

## Uslovi zaštite prirode i bezbednosti

Optimalno korišćenje merača protoka HydrINS 2 zahteva odgovarajuću mernu sredinu kako bi se u što većoj meri izbeglo remećenje prirodne sredine što bi moglo da utiče na merenje.

Hydreku ne treba smatrati odgovornom za kvalitet merenja izvedenih uz pomoć merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini ukoliko gore navedene preporuke nisu primenjene.

## Uslovi u sredini za merenje

- Zaštita: IP 68 (NEMA 6): otpor na potapanje u okviru ograničenja standarda

- Opseg radne temperature:  -20°C do +60°C

- Opseg temperature za skladištenje: -20°C to +70°C

UPOZORENJE: Ključno je da se izbegnu mesta gde cevi vibriraju. Ukoliko cevi snažno vibriraju posle instaliranja, merenje neće biti tačno. U tom slučaju uklonite sondu.

PROVODLJIVOST VODE KOJA IDE KROZ CEVI MORA BITI VEĆA OD 20 µS/cm.

## Softver

HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini i Displaji A i C se podešavaju koristeći Winfluid i Winfluid Mobile softver, koji je razvila Hydreka.

Minimalna softver verzija: Winfluid 2.98 ili Winfluid Mobile 1.98

## Bezbednost

: Fizicko instaliranje sonde HydrINS 2/HydrINS 2 Mini je potencijalno opasna operacija. Pošto se sonda ubacuje u cev, može biti izbačena ukoliko je previsoki pritisak u cevi. Sonda ima bezbednosni lančić, koji mora da se koristi. Obezbediti poštovanje uslova instaliranja (isključene pumpe, sačekati noćne uslove pre instaliranja, itd).

OBEZBEDITI DA JE LANČIĆ OPERATIVAN PRE OTVARANJA VENTILA GDE SE UBACUJE MERAČ.

Bezbednostni lančić

Slika 3: Bezbednosni lančić

Bezbednosni lančić takodje treba da osigura da je sonda potpuno podignuta kada je merač protoka izvađen. Povezan je sa kukom koja može da se okreće oko sonde.

## Isporuka proizvoda

Merači protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini se isporučuju u odgovarajućoj kutiji od polistirena da bi bili zaštićeni tokom prevoza.

Slika 4: Tipično pakovanje HydrINS2/HydrINS 2 Mini

Ojačani koferi, PELICASE, su takodje na raspolaganju za prevoz HydrINS 2/HydrINS 2 Mini modela 300 do 700 modela i dodatne opreme :

Slika 5: Kofer Pelicase za transport

Vaš paket, bilo u kutiji ili koferu, mora da sadrži:

| Merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini sa čepom |  |
| --- | --- |
| Šipku vođicu, prikačenu ili zakačenu za merač protoka |  |
| Ovo uputstvo za instaliranje |  |
| Uputstvo za programiranje |  |

: OBEZBEDITI DA ŠIPKA VOĐICA BUDE U PAKETU. ONA JE KLJUČNA ZA OBEZBEĐIVANJE OPERATIVNOSTI  HYDRINS 2 / HYDRINS 2 MINI. POVEZANA JE SA MERAČEM PROTOKA.

Slika 6: Šipka vođica HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini povezana sa meračem protoka u paketu

Merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini se isporučuje sa zaštitnim poklopcem. Molimo vas da ga skinete pre nego što instalirate HydrINS 2 na cev.

Slika 7: Zaštitni poklopac merača protoka

## Garancija proizvoda

HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini ima dvogodišnju garanciju kada se koristi u skladu sa uslovima upotrebe. Kontaktirajte Korisničku službu Hydreke da bi se pozvali na garanciju ukoliko je potrebno.

## Pripremanje merača pre upotrebe

Senzor merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini mora da se natopi jedan dan pre upotrebe kako bi merenja bila stabilna.

# Opis proizvoda HydrINS2/HydrINS 2 Mini

## Mehanički deo:

Glava sonde sa strelicom za smer

Šipka vođica Alignment stem

Komunikacijski port i pulsni izlaz

Oznaka dubine ubacivanja

ubacinsertion marking

Prsten za fiksiranje

Priključk za pritisak sure output

Senzor

Slika 8: Mehanički opis merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

A*

100

29

55

215

120

Šipka vođica

Vodonepropusni vojni konektor

Oznaka za ubacivanje

Prsten za fiksiranje

Adapter

1 " BSP/NPT

Prsten za montiranje lančića

Kačenje I podešavanje lančica Chain attachment and adjustment hook

Bezbednosni lančić

Ojačano kućište  ABS

100

50

22

50

145

120

HydrINS 2

HydrINS 2 Mini

3/4 " BSP/NPT

300

300

15

21

234 (B)

165 (B)

A*

*A: dimenzija A je 689 za Cat. No.:SI_HYDA2P-30 / 869 za Cat. No.  SI_HYDA2P-50  / 1109 za  SI_HYDA2P-70  / 1409 za SI_HYDA2P-100  / 500 za Cat. No. SI_HYDE2-15

Slika 9: Crtež sondi HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini

## Paleta modela merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Sledeća tabela je vodič za odabiranje najprikladnijeg modela HydrINS 2 u zavisnosti od prečnika cevi i dimenzija kao što je prikazano na gore datoj skici:

The following table is a selection guide to identify the most appropriate HydrINS 2 model according to the pipe diameter and dimensions as shown in the diagram above:

- A: Ukupna dužina šipke (videti gore datu skicu)

- B : Odgovarajuća dužina dodataka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini (videti dimenzije na gore datoj skici)

- C : Odgovarajuća visina na nivou ubacivanja u cev (teoretska vrednost, moda da se proveri na licu mesta).

| HYDREKA Kataloški broj Catalogue Number | Model Hydrins | Dimenzija A | Dimenzija B | Dimenzija C* | Raspoloživa dužina ubacivanja = A-(B+C) | Može da se upotrebi na cevi prečnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Profil | Centar |
| SI_HYDA2P-30 | 300 | 689 | 234 | 200 | 255 | < 250 mm | < 500 mm |
| SI_HYDA2P-50 | 500 | 869 | 234 | 200 | 400 | < 400 mm | < 800 mm |
| SI_HYDA2P-70 | 700 | 1109 | 234 | 200 | 675 | < 650 mm | < 1300 mm |
| SI_HYDA2P-100 | 1000 | 1409 | 234 | 200 | 975 | < 950 mm | < 1900 mm |
| SI_HYDE2-15 | Min (300) | 500 | 165 | 200 | 175 | < 180 mm | < 300 mm |

Tabela 7: Tabela za izbor merača protoka u zavisnosti od opsega protoka koji treba da se meri

*Pažnja: Ovo je teoretska vrednost. Data je kao pokazatelj, ali se mora proveriti na licu mesta

Model se takođe bira u zavisnosti od raspoloživog prostora u portu. Obezbediti dovoljno prostora iznad mesta ubacivanja u cev za instaliranje u šahtu ili zatvaračnici

Slobodna visina

Yahtevane slobodne visine prikazane su u tabeli datoj dole:

| Model | Slobodna visina (mm) |
| --- | --- |
| 300 | 800 |
| 500 | 980 |
| 700 | 1220 |
| 1000 | 1520 |
| Min. | 610 |

Tabela 7: Slobodna visina iznad mesta ubacivanja potrebna za montažu merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini.

Dodatak 1 prikazuje modele merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini koji se mogu koristiti za više standardizovanih prečnika.

# Mesto montiranja merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

## Izbor mesta instaliranja i instalacija i uslovi protoka

Za tačno merenje protoka, u cevi stalno mora da bude protoka, a mora se obezbediti i određena dužina cevi bez remećenja uzvodno i nizvodno od mesta instaliranja merača (‘ravni pravac’). Dole data tabela prikazuje dužine koje uzvodno treba obezbediti da bi se izbeglo remećenje.

Q

UZVODNA PRAVA DEONICA: Videti tabelu  1

NIZVODNA PRAVA DEONICA: 5×ID

PRAVAC TOKA

*ID:  unutrašnji prečnik cevi

Slika 10: Uslovi toka koji se moraju obezbediti

| Poremećaji | Prava deonica koja se mora obezbediti uzvodno (proizvod unutrašnjeg prečnika) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Merenje na sredini cevi | Merenje na 1/8 prečnika |
| Priključak ili krivina pod 90° | 25 | 50 |
| Redukcija (18 do 36°) | 10 | 30 |
| Proširenje (14 do 28°) | 25 | 55 |
| Otvoreni plosnati zatvarač | 15 | 30 |
| Otvoren leptirast zatvarač | 25 | 45 |

Tabela 1: Prava deonica bez remećenja toka, koja se mora obezbediti uzvodno

## Granične brzine za merenje

Mora se voditi računa o maksimalnim brzinama kako bi se izbegle nepovratne štete senzora. Grafikoni koji slede prikazuju maksimalnu brzinu koju podnose sonde u skladu sa odabranim prečnikom senzora i odabranim položajem. Ove vrednosti su date kao putokaz. Koriste se pri programiranju merača protoka u Winfluid-u kao maksimalna vrednost protoka koju prihvata sonda (pogledati Uputstvo za programiranje merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini).

Vrednost protoka se izračunava na osnovu savršeno razvijenog profila protoka. Pogledati ISO 7145-1982 standard.

Velocity (m/s)

Stalne maksimalne brzine   in permanent measurement

Prečnik (mm)

1/8th of diameter

Slika 11: Maksimalna brzina za cevi različitih unutrašnjih prečnika

Izrada profila brzine se koristi za preciziranje faktora ubacivanja u cev i profila faktora vrednosti (videti Uputstvo za programiranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini). Redosled veličina maksimalnih brzina koje se moraju ispoštovati prikazane su na dole datom grafikonu.

Prečnik cevi (mm)

Velocity (m/s)

Granice maksimalnih brzina koje se ne smeju prekoračiti da bi se napravio profil brzine

Slika 12: Granice maksimalnih brzina koje se ne smeju prekoračiti da bi se napravio profil  brzine

## Izbor položaja za elektromagnetni sensor

Dva precizno određena položaja se mogu izabrati za electrode da bi se izvršilo merenje protoka:

- Na sredini cevi

- Na 1/8 prečnika cevi

Položaj na 1/8 prečnika, srednja  brzina

Položaj ma 1/2 prečnika, najveća brzina

Slika 13: Valjani položaji senzora merača protoka HydrINS2/HydrINS 2 Mini za merenje protoka

## Skica ventila za instaliranje HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

1

4

5

6

7

HydrINS 2 PROBE

LOPTASTI VENTIL

CEV NA KOJU  TREBA POSTAVITI MERAČ

3

1B

2

HydrINS 2 Mini PROBE

4B

3B

5

UBACITI OGRLICU

LEGENDA

1 - 1 " BSP (NPT) navoj

1B - 3/4" BSP (NPT) navoj

2 - 3/4"-1" BSP (NPT) adapter (Ne isporučuje se)

3- 1 " BSP (NPT) zatvarač  slavina

3B - 3/4" BSP (NPT) zatvarač slavina

4 – Pun otvor  bore 25 mm min.

4B – Pun otvor  19 mm min.

5 - M40 ×3 ili M16 navoj

6 - M40 ×3 ili M16 tapping

7 - ф 25 mm ili ф 19 mm (HydrINS 2 Mini) bušenje cevi

Slika 14: Skica za prilagođavanje različitih navoja za instaliranje merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini

Tipična instaliranja su prikazana kako sledi:

- HydrINS 2: 1’’ za ubacivanje – otvor najmanje 25 mm

- HydrINS 2 Mini: dve mogućnosti:

º Ili 1" za ubacivanje plus 1"-3/4" adapter – otvor  najmanje 25 mm: može se izmeriti unutrašnji prečnik cevi koristeći uređaje za merenje prečnika koje prodaje HYDREKA i koji se mogu prilagoditi zatvaračima 1’’.

º ili 3/4" za ubacivanje – otvor najmanje 19 mm: to ne zahteva adapter.

Priprema mesta za ubacivanje u cev koje odgovara HydrINS 2 ili HydrINS 2 Mini je potpuno isto kao biranje mesta za klasičan priključak. Nije potrebna dodatna oprema. Nakon bušenja cevi, pričvrstiti sondu HydrINS 2 ili HydrINS 2 Mini za loptasti ventil. Kada se instalira sonda, preporučuje se da se koristi Teflon da ne bi bilo curenja na mestu priključivanja sonde/ventila (ukoliko se koristi adapter 1"-3/4", koristiti Teflon za oba kompleta navoja).

## Instrumenti za merenje unutrašnjeg

Pre instaliranja sonde, merenja se mogu obaviti korišćenjem prilagodljivog uređaja za merenje prečnika na navoju za ubacivanje 1’’. Njihova upotreba zahteva odgovarajući prazan proctor iznad cevi.

Ručka Handle

Prsten A

Prsten B

Navoj 1" thread

Stop  standardizovane dužine

Slika 15: Pregled različitih sastavnih delova instrumenta za merenje prečnika

Instrument za merenje prečnika ima ispusni šraf (ventil) da bi se smanjio pritisak. To je korisno kada preveliki pritisak onemogućava korisniku da instrument spusti na dno cevi.

Slika 16: Ispusni šraf instrumenta  Gauge pressure evacuator

Ne treba zaboraviti da se instrument za merenje unutrašnjeg prečnika može napraviti prema ličnom zahtevu kao i navoj (molimo vas da nam se obratite). Rasploživi modeli tih instrumenata i njihove veličine su detaljno opisani u Dodatku 2.

# Instaliranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

## Metod instaliranja na sredini cevi:

Metod instaliranja sonde na sredini cevi, opisan dole ispod, obuhvata tri etape :

- Merenje unutrašnjeg prečnika ID korišćenjem instrumenta za merenje prečnika. Ukoliko se unutrašnji prečnik ne može izmeriti ovim instrumentom, pogledati standardizovane mere cevi u skladu sa njihovim nominalnim prečnicima i materijalima. Pogledati primer u Dodatku 1.

- Merenje dužine ubacivanja u cev LI1/2 , kao što je opisano dole ispod

- Instaliranje sondi na izračunate dužine ubacivanja u cevi

Imobilisan prsten

Prsten koji se slobodno okrećeFreely rotating ring

Korak 1/3: Merenje unutrašnjeg prečnika ID korišćenjem instrumenta

| Prsten A Prsten B | 1 2 3 | 2 1 3 | ID L |
| --- | --- | --- | --- |
| Pričvrstiti instrument za merenje prečnika, pazeći da ručica bude poravnata sa osovinom cevi. | 1.Otvoriti ventil za ubacivanje i spuštati šipku za merenje prečnika dok ne dodirne dno cevi. 2. Spustiti dva identifikaciona prstena na vodonepropusni deo šipke 3. Zaključati Prsten A u tom položaju koristeći granični zavrtanj. | 1. Rotirati instrument za 180°. 2. Povući instrument nazad dok se ne zaustavi kod temena cevovoda sa unutrašnje strane. 3. Postavite prsten B na položaj u kojem se zaustavila šipka. Obezbediti Prsten B u ovom položaju koristeći granični zavrtanj. | Udaljenost između spoljašnjih strana dva prstena predstavlja unutrašnji prečnik ID . |

Može se desiti da nije moguće izmeriti ID (nedostatak prostora u šahtu ili suviše veliki prečnik). U tom slučaju zamenite vrednost ID procenom (na primer podacima proizvođača).

### Korak 2/3: Merenje dužine ubacivanja u cevi na sredini  LI1/2

| L/2 1 3 2 L | 1 2 | LI1/2 1 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Postavite Prsten A na polovinu dužine L i poslednjeg položaja, zaključajte ga u tom položaju. 2. Otpustite Prsten B. 3. Rotirajte instrument za 180°. | 1. Potpuno podignite instrument 2. Zatvorite ventil za ubacivanje u cev i stavite vrh instrumenta za merenje prečnika na loptu ventila. | 1. Pričvrstite Prsten B. 2. Udaljenost između dve unutrašnje strane prstenova predstavlja dužinu ubacivanja LI1/2. |

### Korak 3/3: Ubacivanje sonde

|  |  | Instaliranje na sredini |
| --- | --- | --- |
| 1. Zatvoriti ventil za ubacivanje u cev, pričvrstiti sondu, i spuštati je dok se ne zaustavi na lopti ventila. 2. Postaviti oznaku za ubacivanje na dužinu ubacivanja LI koja je gore izračunata. 3. Otvoriti ventil za ubacivanje i spuštati sondu dok oznaka za ubacivanje ne dođe do ventila za ubacivanje, a onda lagano pričvrstiti kablovsku uvodnicu. | LI1/2 1 2 | 3 |

## Metod instaliranja na 1/8

| Z1/8 E 1/8 ID ID Šipka vođica Slika 17: Skica instaliranja na 1/8 prečnika | Za instaliranje na 1/8 prečnika, rastojanje Z1/8 nakon ubacivanja sonde mora da bude: Z1/8 = L - E - 1/8 ID - Z1/8: Rastojanje između donje ivice šipke vođice i gornje strane cevi (mm) - E: Debljina cevi (mm) - D: Unutrašnji prečnik cevi (mm) - L: Dužina (mm) – vrednost prema modelu, jednaka rastojanju izmedju donje ivice šipke vođice i dve merne electrode smeštene na senzoru. Model; L (mm). 300; 760. 500; 935. 700; 1175. 1000; 1475. Min.; 575. Tabela 2: Odnos dužine L sa modelom sonde HydrINS za instaliranje na 1/8 prečnika |
| --- | --- |

## Usmeravanje šipke vođice u smeru protoka

Posle određivanja razdaljine za ubacivanje u cev i stavljanja merača protoka na željeno mesto lagano pritisnuti kablovsku uvodnicu da bi se zadržao taj položaj. Sada treba podesiti smer merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini. Na glavi merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini  nalazi se crvena strelica uz pomoć koje se merač protoka postavlja u smeru glavnog toka. Protok u tom smeru će se voditi kao pozitivan, a onaj u suprotnom pravcu kao negativan.

Slika 18: Pozitivan položaj strelice na glavi sonde

Šipka vođica koja ide uz merač protoka omogućava da glava sonde, u kojoj se nalaze electrode, bude postavljena u pravcu toka. Ubaciti šipku u njeno ležište u glavi merača protoka, a onda usmeriti strelicu u pravcu  pozitivnog toka koristeći šipku vođicu tako što će se postaviti u smeru toka.

Glavni pravac toka  (pozitivan)

Ispravni položaj strelice direction

Smer toka

Smer šipke vođice

Slika 19: Postavljanje merača protoka u smeru toka

Kada je merač postavljen u smeru toka, čvršće pričvrstiti kablovsku uvodnicu kako se merač protoka ne bi više pomerao u konačnom položaju za merenje.

# Instaliranje kanala za pritisak na datalogeru

Merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini koji se ubacuje u cev ima Quickfit konektor da bi na istom mestu merio pritisak i vrednosti protoka.

Ovaj kanal može biti povezan za dataloger unutrašnjim kanalom za pritisak (10 ili 20 bara). To mogu biti datalogeri Lolog.Vista +, Octopus LX, itd.

Crevo za pritisak

Priključak internog senzora pritiska

Ispusni ventil pritiska merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Slika 20: Konektor Quickfit za kanal pritiska između datalogera i sonde

Da bi se isprogramirao ovaj kanal, pogledati uputstvo o Programiranju unutrašnjeg kanala za pritisak.

# Obrada podataka izmerenih preko displeja ili snimanjem

Izmereni podaci o protoku mogu se iskoristiti na različite načine:

- Arhivirati u datalogeru koji podržava digitalni kanal (Lolog. Vista+, Octopus LX, itd) ili neki spoljašni sistem  (SCADA ili daljinsko upravljanje)

- Prikazati na displeju

º  Tip A displeja (plavi, Cat. No. AFFHYDA)

- LCD displej za merenje  (16 slova, dva reda)

- Dva pulsna izlaza

º    Tip C displeja (zeleni, Cat. No. AFFHYDC)

- LCD displej za merenje (16 slova, dva reda)

- Dva izlaza 4-20 mA

- Četiri pulsna izlaza

Displeji A i C prikazuju:

- Vrednosti protoka (pozitivne i negativne)

- Srednju brzinu

- Ukupnu zapreminu

Postoje neke razlike između ova dva uređaja:

- Sa Displejem A: ovaj uređaj može imati baterije koje obezbeđuju 10-godišnji rad sa beleženjem podataka svake minute. Na raspolaganju su dva pulsna izlaza.

- Prikazan na displeju i memorisan u samostalnom datalogeru

Merač protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini radi na dva potpuno različita načina :

- Način 1 (bez displeja): merač protoka radi samostalno zahvaljujući dvema baterijama u glavi merača protoka.

- Način 2 (sa displejem): merač protoka radi zahvaljujući snabdevanju energijom preko Displeja A ili C. Rezervna baterija se nalazi u glavi merača protoka. U slučaju da dođe do prekida snabdevanja električnom energijom sa displeja, ova baterija omogućava da se nastavi merenje dok se ne normalizuje snabdevanje električnom energijom.

UPOZORENJE: Ovo je ključno pre nego što se uređaj pusti u rad. Ukoliko se odabere pogrešan način rada, električna kola sonde će pretrpeti nepopravljivu štetu .

| Konfiguracija sa pulsnim izlazom sa žičanom vezom do sistema SCADA tion with pulse output in | Konfiguracija sa samostalnim datalogerom | Konfiguracija sa plavim Displejem A (samostalan ili koji se napaja spolja) | Konfiguracija sa zelenim Displejem C (sa spoljašnjim napajanjem) |
| --- | --- | --- | --- |
| Način 1 | Način 1 | Način 2 | Način 2 |

Slika 21: Instaliranje konfiguracija za HydrINS 2/HydrINS 2 Mini

Od bitne važnosti je da se merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini konfiguriše na odgovarajući operativni način pre nego što počne da radi; u suprotnom slučaju sonda će pretrpeti nepopravljivu štetu (pogledati pasus 7.2).

It is essential to ensure that the HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini flow meter is configured in the appropriate operating mode before placing it in operation; otherwise, the probe will suffer irreversible damage (see paragraph 7.2)

# Instaliranje Displeja A ili Displeja C

Potrebno je prvo proveriti da li je merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini konfigurisan u Načinu 2 (pogledati pasus 7.2). Važno je napomenuti da uvek postoji mogućnost komunikacije sa meračom protoka preko kompjutera da bi se izvršila provera ili da se reprogramira merenje jer je displej ‘transparentan’ u vezi između kompjutera i merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini.

## Pregled Displeja A i C

Displeji A i C snabdeveni su sa kablovskom  uvodnicom i komunikacijskim izlazom.

Kabl CNT120S

DISPLEJ A IZLAZI

PC  ili PDA komunikacija

3.6 V (unutrašnja ili spoljašnja litijumska baterija )

Ili 9-28 VDC

DISPLEJ A IZLAZI (PLAVI)

CC_HYDA3S

PC ili PDA komunikacija

20-28 VDC

CNT120S

DISPLEJ C IZLAZI

DISPLEJ C IZLAZI (ZELENI)

CC_HYDA3S

Slika 22: Ulazi I izlazi Displeja A i C

Mogući - dozvoljeni izlazi za svaki od displeja su nabrojani u dole datoj tabeli:

| DISPLEJ A IZLAZI | DISPLEJ C IZLAZI |
| --- | --- |
| - Dva pulsna izlaza | - Dva izlaza 4-20 mA - Četiri pulsna izlaza |

Tabela 3: Izlazi Displeja A i C

Da bi se smanjila potrošnja energije, displej se aktivira ručno uz pomoć magneta isporučenog sa displejom. Magnet mora da se ubaci u magnetnu zonu na bočnoj strani displeja, u magnetni prekidač, kako bi se ovaj aktivirao. (Vreme na displeju se može podesiti kada se programira sonda).

| Magnetni prekidač |  |
| --- | --- |
| Slika 23: Ubacivanje magneta u magnetni prekidač kako bi se aktivirao displej |  |

## Montaža Displeja A ili Displeja C na zid

Displej A ili Displej C mogu da se montiraju i na zid na način prikazan na sledećem crtežu:

237 mm

139 mm

248 mm

154 mm

Ф 5 mm

Slika 24: Crtež za montažu displeja A ili C na zid

## Promena načina napajanja sondi HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini

Promena načina napajanja sondi mora da se izvede  veoma pažljivo. U suprotnom, postoji opasnost da merač protoka pretrpi velika električna oštećenja.

### Oprema

Sledeća oprema je neophodna da bi se skinula glava sonde HydrINS 2/HydrINS 2 Mini :

- Odvijač za zavrtnjeve sa ravnom glavom

- Imbus ključ od 4-mm

### Skidanje   Removal

1 – Odvrnuti šest zavrtnjeva sa glave merača protoka:

Slika 25: Odvrnuti zavrtnjeve sa glave merača protoka HydrINS 2

2 – Skinuti ojačani poklopac ABS;

Postoje dva moguća slučaja:

- Moguće je prebaciti sondu sa jednog na drugi način napajanja zahvaljujući lampici (pogledati niže dato uputstvo). U tom slučaju, nakon prebacivanja odmah vratiti ojačani poklopac ABS kako je objašnjeno niže dole.

- Ukoliko nema lampice, u tom slučaju neophodno je da se pronađe i izvadi Baterija 1 i/ili Baterija 2, vodeći računa da se ne iščupaju žice, a zatim rastaviti kako je objašnjeno dole niže:

Lampica za prebacivanje iz jednog u drugi način

2

1

Položaj brojeva 1 i 2 za  identifikaciju baterije

Slika 26: Pregled unutrašnjosti glave merača protoka HydrINS 2

Odvrnuti tri zavrtnja sa ravnom glavom koji fiksiraju držač baterije, i izvaditi ga.

Slika 27: Vađenje glave merača protoka HydrINS 2 iz ležišta

### Promena načina rada

U skladu sa odabranim načinom, pripremiti konfiguraciju kako je opisano dole niže :

| Način 1: BEZ DISPLEJA | Način 2: SA DISPLEJEM |
| --- | --- |
|  | Unutrašnja veza Baterija 1 zadržana |

Slika 28: Promena načina Način 1/Način 2 i raspored baterija u meraču protoka HydrINS 2

Vratiti poklopac vodeći računa da se oznake poklapaju:

Slika 29: Oznake koje treba da se poklapaju prilikom zatvaranja glave merača protoka HydrINS 2

## Snabdevanje električnom energijom Displeja A

Displej A može da se napaja energijom na sledećih pet načina:

- Unutrašnji set litijumskih baterija 3,6 VDC

- Spoljašnji set litijumskih baterija 3,6 VDC

- Unutrašnji set od 9 do 28 VDC alkalnih baterija

- Spoljašnji set za napajanje od 9 do 28 VDC povezan sa  terminalima sa oznakom 9-28 VDC

- Spoljašnji set za napajanje od 9 do 28 VDC povezan sa vojnim konektorom

Ovi različiti načini napajanja energijom se biraju pomoću dva elementa prikazana niže:

  - Prekidač SW2 sa dva položaja: Internal i External

  - Konektor J15

Konektor J15

Prekidač SW2

Slika 30: Položaj Konektora J15 i Prekidača SW2 unutar Displeja A

Ukoliko napajanje nije litijumskim baterijama, elektronska ploča Kat. Br. 400511, je povezana sa Konektorom J15. Na toj ploči su dva prekidača, SW1 i SW2.

### Unutrašnje napajanje sa litijumskim baterijama 3,6 VDC

1 – Napraviti sledeću konfiguraciju :

- Prekidač SW2 : Internal

- Konektor J15 : Povezati 1-2 i 15-16

2 – Povezati set baterija (Kat. Br. PILESPEHYDA) i vratiti poklopac Displeja A.

Slika 31: Povezivanje litijumskih baterija

### Spoljašnje napajanje litijumskim baterijama 3,6 VDC

1 – Napraviti sledeće konfiguracije:

  - Prekidač SW2: External

  - Konektor J15: Povezati 1-2 i 15-16

2 – Povezati set baterija sa +/- 3.6 V na konektoru POWER, vodeći računa o polovima.

Slika 32: Pozicija za spoljno napajanje od 3,6 V

### Unutrašnje napajanje alkalnim baterijama

1 – Povaditi sve veze iz Konektora J15, a zatim ga povezati sa dodatnom pločom, Kat. Br. 4005511. U tom slučaju položaj Prekidača SW2 korišćenog u prethodnom slučaju više nije relevantan. Sada će se koristiti prekidači SW1 i SW2 sa dodatne ploče.

2 – Pripremite sledeće konfiguracije:

- Prekidač SW1 na dodatnoj tabli: Bilo koji položaj

- Prekidač SW2 na dodatnoj tabli: Internal

3 – Povezati set baterija za +/- 9 do 28 V pozicije konektora POWER, vodeći računa o polovima.

### Spoljno napajanje sa 9 do 28 VDC povezano sa unutrašnjim terminalima

1 - Povaditi sve veze iz Konektora J15, a zatim ga povezati sa dodatnom pločom, Kat. Br. 4005511. U tom slučaju položaj prethodno korišćenog Prekidača SW2 više nije relevantan. Sada će se koristiti prekidači SW1 i SW2 sa dodatne ploče.

2 – Pripremite sledeću konfiguraciju:

- Prekidač SW1 na dodatnoj tabli: Terminal

- Prekidač SW2 na dodatnoj tabli: External

3 – Povezati set baterija za +/- 9 do 28 V na konektoru POWER, vodeći računa o polovima.

Slika 33: Pozicija za za spoljno napajanje od 9-28 V

### Spoljno napajanje preko vojnog konektora

Za priključivanje na vojni konektor, koristiti kabl CNT104/CNT105, a zatim povezati bananice na spoljno napajanje strujom.

Slika 34: Napajanje strujom Displeja A sa CNT 104 ili CNT 105

1 - Povaditi sve veze iz Konektora J15, a zatim ga povezati sa dodatnom pločom, Kat. Br. 4005511. U tom slučaju položaj prethodno korišćenog Prekidača SW2 više nije relevantan. Sada će se koristiti prekidači SW1 i SW2 sa dodatne ploče.

2 – Pripremite sledeće konfiguracije:

- Prekidač SW1 na dodatnoj tabli: MilSpec

- Prekidač SW2 na dodatnoj tabli: External

## Napajanje električnom energijom Displeja C

Displej C može da se napaja na dva različita načina:

- Preko terminala: spoljno napajanje strujom vezivanjem za terminale 20-28 VDC

- Preko MilSpec: napajanje preko vojnog konektora i kabla CNT 104 ili CNT 105 kao što je prikazano gore (slika 29)

Odabrati odgovarajući položaj prekidača kao što pokazuje slika prikazana dole:

MilSpec

Terminal

Slika 35: Odabir načina napajanja strujom Displeja C

Slika 36: Napajanje strujom Displeja C sa CNT 104 ili CNT 105

## Povezivanje mernih uređaja žičanim vezama

Veze između raznih delova lanca HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini, nastale korišćenjem vojnih konektora, predstavljene su na crtežu datom dole:

CC_HYDA3S

Ka drugim datalogerima (molimo pitajte)

Kompjuter, PDA

Daljinski

CNT 102S

CNT 93S

CNT 90S

Vista + (lokalni dataloger)

Octopus LX (SMS/GPRS)

(impulsi)

(impulsi)

(impulsi)

Slika 37: Mogućnosti povezivanja žičanom vezom sa meračem protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini bez Displeja (Način 1)

| Prijemnik | Kat. Br. Upotrebljenog kabla |
| --- | --- |
| Samostalan dataloger (Lolog, Vista +, itd.) | CNT 90S |
| Octopus LX samostalni dataloger | CNT 102S |
| SCADA sistem ili daljinsko upravljanje | CNT 93S |
| Drugi datalogeri | (Molimo da nam se obratite ) |

Tabela 4: Žičano povezivanje izlaza HydrINS 2 / HydrINS 2 pri Načinu 1

CC_HYDA3S

Kompjuter, PDA

Daljinsko upmote management

CNT 102S

CNT 93S

CNT 90S

Vista + (lokalni dataloger)

Displej A (plavi)

Octopus LX (u vezi sa datalogerom)

CNT 120S

(200 metara max)

Ka drugim datalogerima (molimo pitajte

(impulsi)

(impulsi)

(impulsi)

(Komunikacija)

Slika 38: Mogućnosti žičanog povezivanja merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini sa Displejem (Način 2)

| Prijemnik | Kat. Br. Upotrebljenog kabla |
| --- | --- |
| Displej A (plavi) | CNT 120S |

Moguće je takođe da se pulsni izlaz Displeja A prenese na drugi pulsni sistem snimanja (samostalni dataloger, SCADA ili daljinsko upravljanje) povezivanjem Displeja i sistem snimanja. Da bi se to uradilo, iskoristiti iste kablove kao za povezivanje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini i sistema snimanja, ili za povezivanje sistema snimanja sa Displejem preko vojnog konektora.

CC_HYDA3S

Kompjuter, PDA

Displej C (green)

CNT 120S

(200 metara max)

Daljinski anagement

4-20 mA

(žičana veza)

Slika 39: Izlazi 4-20 mA na Displeju  C

| Prijemnik | Kat. Br. Upotrebljenog kabla |
| --- | --- |
| Displej C (zeleni) | CNT 120S |

Da bi izlazi 4-20 mA bili operativni neophodno je obezbediti konstantno napajanje Displeja C (između 20 – 28 VDC).

Mogućnost izvlačenja pulsnog izlaza iz Displeja C: Molimo vas da nam se obratite za dodatne informacije.

## Unutrašnje povezivanje

### Povezivanje pulsnog izlaza merača protoka sa terminalskim blokom Displeja

Brojevi PIN-ova odgovaraju sledećem dijagramu konektora:

Slika 40: Dijagram rasporeda pinova izlaznog konektora

Svaki broj PIN-a odgovara žici određene boje na drugom kraju kabla za povezivanje HydrINS 2/HydrINS 2 Mini sa Displejem A ili C (Kabl > Display A ILI C)

Slika 41: Veza žica i pinova izlaznog konektora

| Pin Br. na konektoru sonde | Boja | Oznaka na terminalu |
| --- | --- | --- |
| Nije spojen | Mrežica | Screen |
| A | Ljubičasta | Com Frq |
| B | Bela/Plava | Frq Out 1 |
| C | Crna | V- |
| D | Crvena | V+ |
| F | Zelena | RS232 GND |
| H | Bela/Žuta | Freq Out 2 |
| J | Plava | RS232 H In |
| K | Bela | RS232 H Out |

Tabela 5: Povezivanje kablova prema bojama I odgovarajućim oznakama na terminalu

### Veza impulsnih izlaza saterminalnim blokom Displeja

Slika 42: Lokacija pulsnih izlaza

Ubaciti kabl u kablovsku uvodnicu, pa pričvrstiti raznobojne žice za pulsni konektor prema niže datoj tabeli:

| Oznake na terminalskom bloku (izlaz) | Funkcija |
| --- | --- |
| Com Frq | Zajednički pulsni izlaz |
| Frq Out 1 | Frekventni izlaz (normalni smer) |
| Freq Out 2 | Frekventni izlaz suprotnog smera ili istog smera |

Tabela 6: Pulsni izlazi za veze  output connections – Oznake na terminalskom bloku – Izlaz

Ponovo spojiti konektor i pričvrstiti kablovsku uvodnicu.

Slkika 43: Povezivanje pulsnih izlaza sa terminalskim blokom

Ukoliko kabl ima pletenicu, ona može da se poveže sa izlazom Screen na konektoru, u slučaju električnih smetnji.

### Povezivanje žicama izlaza 4-20 mA sa terminalskim blokom Displeja C

Konstantno napajanje Displeja C strujom (između 20 – 28 VDC) je neophodno da bi izlazi 4-20 mA bili operativni.

Slika 44: Lokacija izlaza 4-20 mA (Display C)

Ubaciti kabl u kablovsku uvodnicu, i zatim prčvrstiti žice za 4-20 mA konektor prema donjoj tabeli:

| Terminalski blok (4-20 mA izlazi) SDU isključivo | Funkcija |
| --- | --- |
| Screen | Nije povezan |
| Common | 4-20mA GND |
| Forward | 4-20 mA izlaz normalan smer |
| Reverse | 4-20 mA izlaz suprotan smer |

Tabela 7: Povezivanje aktivnih 4 – 20 mA izlaza (napajanje obezbeđuje displej jedinica)

Slika 45: Povezivanje pulsnih izlaza sa terminalskim blokom Displeja C

Ukoliko kabl ima pletenicu, ona se može povezati za izlaz Screen konektora u slučaju električnih smetnji.

## Zaštita displejeva od gromova i električnog pražnjenja

Merač protoka HydrINS2 / HydrINS 2 Mini i Displeji A i C nemaju zaštitu protiv gromova i električnog pražnjenja.

Preporučujemo da se instalira spoljni uređaj koji bi ih štitio od električnog pražnjenja udara groma (zaštitni uređaj protiv električnih pražnjenja, galvanska izolacija, itd).

Moguće je zaštiti Displej C od električnih pražnjenja sa spoljnih veza modulima galvanske izolacije, u skladu sa sledećim crtežom:

Napajanje 20 -28 VDC, zaštićeno od gromova i električnog pražnjenja

+

+

-

-

Sistem koji treba izolovati (daljinski

+

-

+

-

Galvanska zaštita:

Dva samonapajajuća  izolaciona galvanska modula

Nazad

Napred

Common

Displej C

UPOZORENJE: Otpor uzemljenja mora biti manji od 10 Ω

Slika 46: Zaštita od groma Displeja C

# Održavanje

Održavanje HydrINS2 / HydrINS 2 Mini je veoma lako: jednostavno izvaditi sondu iz cevi (voditi računa da lančić bude zategnut prilikom vraćanja sonde).

Proces održavanja je veoma ekonomičan u poređenju sa održavanjem elektromagnetnog merača, na primer.

Kada u vodi koja ide kroz cevi ima čestica metala, sondu redovno čistiti.

Slika 47: Održavanje merača protoka kada u vodi ima metalnih čestica

# Održavanje

Radnje opisane u ovom odeljku uputstva treba da obavlja kvalifikovano osoblje. Možete ih i vi obavljati ukoliko se pridržavate Hydrekinih uputstava, a mogu biti pokriveni i ugovorom o održavanju. U tom slučaju molimo vas da kontaktirate našu korisničku službu  (services@hydreka.fr).

Ima nekoliko neophodnih operacija planskog održavanja. One su opisane dole niže.

## Kalibracija

Preporučuje se kalibracija merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini svake dve godine. To može obaviti HYDREKA, koja ima COFRAC – povezan hidraulični pult za kalibraciju merača protoka.

Figure 48: Hidraulični pult za kalibraciju merača protoka HydrINS 2/ HydrINS 2 Mini i potvrda za kalibraciju HYDREKA

Potvrda o kalibraciji se izdaje posle obavljene kalibracije (videti Dodatak 4).

## Zamena baterija merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Primeniti sledeću proceduru za zamenu baterja merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini :

1 – Otvoriti glavu merača protoka

2 – Isključiti istrošenu bateriju i priključiti novu.

3 – U Winfluid-u kliknuti na ulazni kanal HydrINS II ili  Mini HydrINS. Na stranici Sensor, kliknuti na    Properties, a onda na Advanced. Na Mainteance sranici, odabrati prozore za Baterije 1 i 2 u glavi, a zatim to potvrditi klikom na OK. Prikazivanje napunjenosti baterija će se restartovati tokom programiranja sonde.

Slika 49: Reinstaliranje prikazivanja napunjenosti baterija HydrINS 2 u Načinu 1 preko Winfluid-a

## Zamena baterija na Displeju A

1 – Skinuti poklopac Displeja A

2 – Izvaditi istrošenu bateriju i ubaciti novu

3 – Vratiti poklopac Displeja A

4 – U Winfluid-u, kliknuti na ulazni kanal HydrINS II ili Mini HydrINS. U prozoru Sensor, kliknuti na Properties, a zatim na Advanced. U prozoru Maintenance, odabrati prozore za Bateriju 2. a zatim potvrditi klikom na OK. Prikazivanje napunjenosti baterija će biti restartovano tokom programiranja sonde.

Slika 50: Ponovno prikazivanja napunjenosti baterija u HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini u Načinu 2 sa Displejem A u Winfluid-u

# Odlaganje (bacanje) istrošenih sondi

Odlaganje istrošenih sondi mora da bude u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju elektronskog otpada (Evropski zakon WEEE ili slično).

# Dodatak 1: Izbor HydrINS 2 modela koji će odgovarati uslovima u kojima će se vršiti merenja

Tabela koja sledi prikazuje kompatibilnost standardizovanih prečnika i raspoloživih modela HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Čelik

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| Čelik | / | Galvanizovan | 90 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 | 102.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Crni | 100 | 107.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 131.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 159.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 175 | 182.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 207.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | 231.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 260.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 309.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 | 339.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 388.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 486.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

Azbest - Cement

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| Azbest - Cement | / | Klasa 20 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa 30 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

HDPE

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil | Sredina |
| HDPE | PN16 | PE100 - SDR11 | 110 | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 102.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140 | 114.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 | 130.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180 | 147.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 163.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | 184.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 204.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 315 | 257.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 327.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 409.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 515.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

PVC PN 10

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| PVC | PN10 | / | 90 | 81.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 113.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140 | 127.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 | 147.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 184.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | 207.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 230.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 315 | 290.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 355 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 369.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 710 | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

PVC PN 16

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| PVC | PN16 | / | 110 | 93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 106.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140 | 121.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 | 141.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 176.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | 198.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 220.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 315 | 277.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

K9 Duktil liveno gvožđe

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| Ductile cast iron | / | K9 | 100 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 209.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 260.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 311.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 | 362.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 412.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 450 | 462.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 615.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700 | 716.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 | 818.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 900 | 919.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

C40 Ductile Cast Iron

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materjial | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| Ductile cast iron | / | C40 | 100 | 108.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 134.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 211.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 262.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 313.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 413.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

Sivi liv

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materjial | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| Sivi liv | / | / | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

Bonna Sabla

|  |  |  |  |  | HydrINS 2 "300" |  | HydrINS 2 "500" |  | HydrINS 2 "700" |  | HydrINS 2 "1000" |  | HydrINS 2 Mini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | PN | Vrsta materijala | DN | Unutrašnji prečnik (mm) | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina | Profil brzine | Sredina |
| Bonna Sabla | / | Sheet metal core | 200 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ova tabela je samo informaciona i nije ugovorno obavezujuća

# Dodatak 2: Šipka za merenje unutrašnjeg prečnika

| HYDREKA Kataloški brojevi | Maksimalna veličina unutrašnjeg prečnika (mm) | Navoj Thread | Dužina šipke (mm) | Neophodna visina (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BSP navoj |  |  |  |
| JD_HYD10-088 | 500 | 1" BSP | 880 | 1100 |
| JD_HYD10-1000 | 700 | 1" BSP | 1000 | 1200 |
| JD_HYD10-125 | 900 | 1" BSP | 1250 | 1450 |
| JD_HYD10-144 | 1000 | 1" BSP | 1440 | 1650 |
| JD_HYD10-174 | 1400 | 1" BSP | 1740 | 1950 |
| JD_HYD15-088 | 500 | 1.5" BSP | 880 | 1100 |
| JD_HYD15-1000 | 700 | 1.5" BSP | 1000 | 1200 |
| JD_HYD15-125 | 900 | 1.5" BSP | 1250 | 1450 |
| JD_HYD20-100 | 700 | 2" BSP | 1000 | 1200 |
| JD_HYD20-125 | 900 | 2" BSP | 1250 | 1450 |
|  | NPT thread |  |  |  |
| JD_HYD10A-088 | 500 | 1" NPT | 880 | 1000 |
| JD_HYD10A-1000 | 700 | 1" NPT | 1000 | 1200 |
| JD_HYD10A-125 | 900 | 1" NPT | 1250 | 1450 |
| JD_HYD20A-100 | 700 | 2" NPT | 1000 | 1200 |
| JD_HYD20A-125 | 900 | 2" NPT | 1250 | 1450 |

Tabela 7: Opisne karakteristike šipki za merenje prečnika koje nudi HYDREKA

# Dodatak 3: Kataloški brojevi modela HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

| Merači protoka HydrINS 2 |  |
| --- | --- |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 300 - BSP navoj | SI_HYDA2P-30 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 500 - BSP navoj | SI_HYDA2P-50 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 700 - BSP navoj | SI_HYDA2P-70 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 1000 - BSP navoj | SI_HYDA2P-100 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 1000 - NPT navoj | SI_HYDD2P-100 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 300 - NPT navoj | SI_HYDD2P-30 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 500 - NPT navoj | SI_HYDD2P-50 |
| Merač protoka HydrINS 2 koji se ubacuje u cev - Model 700 - NPT navoj | SI_HYDD2P-70 |
| Merači protoka HydrINS 2 Mini |  |
| Merač protoka HydrINS 2 Mini koji se ubacuje u cev - Model 300 - BSP navoj | SI_HYDE2-15 |
| Merač protoka HydrINS 2 Mini koji se ubacuje u cev - Model 300 - NPT navoj | SI_HYDF2-15 |

| Displej A |  |
| --- | --- |
| Samostalni Displej A dva pulsna izlaza | AFFHYDA |
| 110-220 V napajanje strujom, 15 W 24 VDC sa terminalskim blokom | ALIXPPA |
| 3.6 V 38 Ah litijumska baterija sa konektorom | PILSPEHYDA |
| 3.6 V 38 Ah litijumska baterija sa konektorom | PILSPEHYDA |
| Displej C |  |
| Samostalni Displej A četiri pulsna izlaza, dva izlaza 4-20 mA | AFFHYDC |
| Komunikacione veze |  |
| Digitalni izlazni kabl sonde HydrINS - RADCOM logeri | CNT102S |
| HydrINS 2 – Signalni izlazni kabl Displeja, 5 m | CNT120S -5 |
| HydrINS 2 – Signalni izlazni kabl Displeja, 10 m | CNT120S- 10 |
| HydrINS 2 digitalni izlazni kabl, dve žice, dvosmerni, 2 m | CNT93S |
| HydrINS 2 - HYDREKA signalni kabl datalogera | CNT90S |
| Displej A - HYDREKA ulazni kabl datalogera, digitalni četvorožilni kabl, 1.5 m | CNT09 |
| Displej A - RADCOM ulazni kabl datalogera, digitalni četvorožilni kabl, 1.5 m | CNT118 |
| RS232 komunikacijski kabl - HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini | CC_HYDAS-3 |
| RS232 komunikacijski kabl - IR (Lolog Vista, LX/PC) | CC_RADA |
| RS232 SMS Lite - PC komunikacijski kabl | CC_HYDC |
| Kanal za pritisak |  |
| Spiralna cev - PN 18 bars - 1 m | CAPSPIA - 1 |
| Otvori |  |
| BSP navoj |  |
| 1" BSP– preč. 500 mm max. | JD_HYD_10-088 |
| 1" BSP - preč. 700 mm max. | JD_HYD_10-1000 |
| 1" BSP - preč. 900 mm max. | JD_HYD_10-125 |
| 1" BSP - preč. 1,000 mm max. | JD_HYD_10-144 |
| 1" BSP. - preč. 1,400 mm max. | JD_HYD10-174 |
| 1.5" BSP - preč. 500 mm max. | JD_HYD15-088 |
| 1.5" BSP - preč. 700 mm max. | JD_HYD15-1000 |
| 1.5" BSP - preč. 900 mm max. | JD_HYD15-125 |
| 2" BSP - preč. 1,000 mm max. | JD_HYD20-100 |
| 2" BSP - preč. 900 mm max. | JD_HYD20-125 |
| 2" BSP - preč. 1,000 mm max. | JD_HYD20-100 |
| 2" BSP. - preč. 900 mm max. | JD_HYD20-125 |
| NPT navoj |  |
| 1" NPT - preč. 500 mm max. | JD_HYD10A-088 |
| 1" NPT - preč. 1,000 mm max. | JD_HYD10A-1000 |
| 1" NPT 90 - preč. 0 mm max. | JD_HYD10A-125 |
| 2" NPT - preč. 1,000 mm max. | JD_HYD20A-100 |
| 2" NPT - preč. 900 mm max. | JD_HYD20A-125 |
| Električni adapter |  |
| 110-220 VAC - 15 W 24 VDC 625 mA transformator sa terminalskim blokom | ALIXPPA |
| PELICASE koferi |  |
| Vodootporni kofer (908 x 351 x 133 mm unutra) za HydrINS 300 | VALPEL1700 |
| Vodootporni kofer (1060 x 343 x 133 mm unutra) za HydrINS 500 | VALPEL1720 |
| Vodootporni kofer (1280 x 341 x 133 mm unutra) za HydrINS 500 i 700 | VALPEL1750 |

# Dodatak 4: HYDREKA potvrda o kalibraciji merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

# SPISAK ILUSTRACIJA

Slika 1: Položaj senzora na meraču protoka HydrINS2/HydrINS 2 Mini	7

Slika 2: sistem obrade podataka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini	8

Slika 3: Bezbednosni lančić	10

Slika 4: Tipično pakovanje HydrINS2/HydrINS 2 Mini	10

Slika 5: Kofer Pelicase za transport	11

Slika 6: Šipka vođica HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini povezana sa meračem protoka u paketu	12

Slika 7: Zaštitni poklopac merača protoka	12

Slika 8: Mehanički opis merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	13

Slika 9: Crtež sondi HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini	14

Slika 10: Uslovi toka koji se moraju obezbediti	17

Slika 11: Maksimalna brzina za cevi različitih unutrašnjih prečnika	18

Slika 12: Granice maksimalnih brzina koje se ne smeju prekoračiti da bi se napravio profil  brzine	19

Slika 13: Valjani položaji senzora merača protoka HydrINS2/HydrINS 2 Mini za merenje protoka	19

Slika 14: Skica za prilagođavanje različitih navoja za instaliranje merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini	20

Slika 15: Pregled različitih sastavnih delova instrumenta za merenje prečnika	21

Slika 16: Ispusni šraf instrumenta  Gauge pressure evacuator	22

Slika 17: Skica instaliranja na 1/8 prečnika	27

Slika 18: Pozitivan položaj strelice na glavi sonde	28

Slika 19: Postavljanje merača protoka u smeru toka	28

Slika 20: Konektor Quickfit za kanal pritiska između datalogera i sonde	29

Slika 21: Instaliranje konfiguracija za HydrINS 2/HydrINS 2 Mini	31

Slika 22: Ulazi I izlazi Displeja A i C	32

Slika 23: Ubacivanje magneta u magnetni prekidač kako bi se aktivirao displej	33

Slika 24: Crtež za montažu displeja A ili C na zid	33

Slika 25: Odvrnuti zavrtnjeve sa glave merača protoka HydrINS 2	34

Slika 26: Pregled unutrašnjosti glave merača protoka HydrINS 2	35

Slika 27: Vađenje glave merača protoka HydrINS 2 iz ležišta	35

Slika 28: Promena načina Način 1/Način 2 i raspored baterija u meraču protoka HydrINS 2	36

Slika 29: Oznake koje treba da se poklapaju prilikom zatvaranja glave merača protoka HydrINS 2	36

Slika 30: Položaj Konektora J15 i Prekidača SW2 unutar Displeja A	37

Slika 31: Povezivanje litijumskih baterija	38

Slika 32: Pozicija za spoljno napajanje od 3,6 V	38

Slika 33: Pozicija za za spoljno napajanje od 9-28 V	39

Slika 34: Napajanje strujom Displeja A sa CNT 104 ili CNT 105	40

Slika 35: Odabir načina napajanja strujom Displeja C	41

Slika 36: Napajanje strujom Displeja C sa CNT 104 ili CNT 105	41

Slika 37: Mogućnosti povezivanja žičanom vezom sa meračem protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini bez Displeja (Način 1)	42

Slika 38: Mogućnosti žičanog povezivanja merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini sa Displejem (Način 2)	43

Slika 39: Izlazi 4-20 mA na Displeju  C	44

Slika 40: Dijagram rasporeda pinova izlaznog konektora	45

Slika 41: Veza žica i pinova izlaznog konektora	45

Slika 42: Lokacija pulsnih izlaza	46

Slkika 43: Povezivanje pulsnih izlaza sa terminalskim blokom	47

Slika 44: Lokacija izlaza 4-20 mA (Display C)	47

Slika 45: Povezivanje pulsnih izlaza sa terminalskim blokom Displeja C	48

Slika 46: Zaštita od groma Displeja C	49

Slika 47: Održavanje merača protoka kada u vodi ima metalnih čestica	50

Figure 48: Hidraulični pult za kalibraciju merača protoka HydrINS 2/ HydrINS 2 Mini i potvrda za kalibraciju HYDREKA	50

Slika 49: Reinstaliranje prikazivanja napunjenosti baterija HydrINS 2 u Načinu 1 preko Winfluid-a	51

Slika 50: Ponovno prikazivanja napunjenosti baterija u HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini u Načinu 2 sa Displejem A u Winfluid-u	52

# SPISAK TABELA

Tabela 1: Prava deonica bez remećenja toka, koja se mora obezbediti uzvodno	18

Tabela 2: Odnos dužine L sa modelom sonde HydrINS  za instaliranje na 1/8 prečnika	27

Tabela 3: Izlazi Displeja A i C	32

Tabela 4: Žičano povezivanje izlaza HydrINS 2 / HydrINS 2 pri Načinu 1	42

Tabela 5: Povezivanje kablova prema bojama I odgovarajućim oznakama na terminalu	46

Tabela 6: Pulsni izlazi za veze  output connections – Oznake na terminalskom bloku – Izlaz	46

Tabela 7: Povezivanje aktivnih 4 – 20 mA izlaza (napajanje obezbeđuje displej jedinica)	47

PRIMEDBE

PRIMEDBE

HYDREKA

34, route de Saint Romain – 69450 ST CYR AU MONT D’OR – France

Tél : +33 (0)4 72 53 11 53 – Fax : +33 (0)4 78 83 44 37

Email : hydreka@hydreka.fr ou  accueil@hydreka.fr

Service Après Vente : services@hydreka.fr

Location : rent@hydreka.fr

Vente : sales@hydreka.fr

Export : export@hydreka.fr