Elektromagnetni merači protoka HydrINS 2 i HydrINS 2 Mini koji se ubacuju u cevi

Programiranje memorisanja podataka

| Revizija | Datum | Autor | Izmene | Potpis Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 08/06/11 | GSE | Potvrda Validation |  |
| 00 | 1/04/10 | MRE | Ažuriran |  |
|  | 0507/11 | VT | Prevod na Srpski |  |
|  | 0507/11 | NP | Provera prevoda |  |

SADRŽAJ

1	Uvod	6

2	Osnovno programiranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	6

2.1	Konfiguracija digitalnog kanala sonde HydrINS 2	7

2.1.1	Opšta stranica    General Tab	7

2.1.2	Kartica Senzor	8

2.1.2.1	Kartica Opšte	9

2.1.2.2	Kartica Displej	11

2.1.3	Kartica Strategija i ostale kartice	11

2.2	Prenos isprogramiranog	11

2.2.1	Direktan prenos isprogramirano na merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	11

2.2.2	Prenos isprogramiranog na merač protoka tokom programiranje datalogera	13

2.3	Očitavanje u realnom vremenu	16

2.4	Čitanje snimljenih podataka Taking a reading of recorded data	16

3	Programiranje merača protoka  / Preuzimanje programiranog	17

3.1	Pozivanje isprogramiranog za merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	17

3.2	Programiranje HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini merača protoka	18

4	Napredno programiranje sonde HydrINS2	19

4.1	Programiranje merača protoka HydrINS 2 and HydrINS 2 Mini na napredni način	19

4.1.1	Kartica konverzija	20

4.1.2	Kartica Uzorkovanje	22

4.1.3	Kartica Proračun	22

4.1.4	Kartica 4-20 mA	23

4.1.5	Kartica Održavanje	24

4.1.6	Kartica Instrument	25

4.2	Nadzor beleženja podataka u realnom vremenu (da bi se predlocirala oticanja vode, na primer korak-testom zatvarača)	25

4.2.1	Konfiguracija	27

4.3	Upotreba aktiviranih izlaza 4-20 mA (Displej C)	29

4.4	Izračunavanje profila brzina korišćenjem sonde HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini	32

4.4.1	Uvod	32

4.4.2	Pokretanja programa Profil brzina	33

4.4.3	Konfiguracija	33

4.4.4	Merenje	36

4.4.5	Procedura merenja:	39

4.5	Obrada profila	43

4.5.1	Otvaranje profila brzine	43

4.5.2	Brisanje fajla profila	44

4.5.3	Kopiranje fajla profila	44

4.5.4	Menjanje fajla profila brzine	45

4.5.5	Štampanje i izvoz podataka iz profila	45

4.5.6	Programiranje prethodno snimljenog profila .	46

4.5.7	Prenos profila brzine na Winfluid	47

4.5.8	Sinhronizacija PC/Pocket PC sa fajlovima profila	49

5	Softver HydrIns-ovog displeja	49

6	Pomoć preko Interneta	53

7	Održavanje	55

8	HydrINS softver	57

8.1	Konfiguracija	58

8.2	Sadržaj menija	59

8.2.1	Sadržaj senzora:	59

8.2.2	Fajl Meni:	59

8.2.3	Meni održavanja:	61

8.3	Prikazane informacije	63

8.3.1	Prozor za identifikaciju	63

8.3.2	Prozor instaliranja	64

8.3.3	Prozor za merne jedinice:	64

8.3.4	Prozor uzorkovanja	64

8.3.5	Prozor izračunavanja	65

8.3.6	Prozor kalibracije	65

8.3.7	Kartica serijskog izlaza	65

8.3.8	Kartica izlaza 4-20 mA	67

8.3.9	Stranica Displej	67

Ovaj document je uputstvo za programiranje merača protoka HydrINS2/HydrINS 2 Mini koji se umeću u cev.

Za instaliranje merača protoka i displeja pogledati Uputsvo za instaliranje merača protoka HydrINS2/HydrINS 2 Mini koji se ubacuje u cev.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, molimo Vas da kontaktirate naš Koristnički servis.

HYDREKA

34, route de Saint Romain – 69450 ST CYR AU MONT D’OR – France

Tel.: 33 4 72 53 11 53 – Fax: 33 4 78 83 44 37

E-mail: hydreka@hydreka.fr or accueil@hydreka.fr

Customer Service: services@hydreka.fr

Rentals: rent@hydreka.fr

Sales: sales@hydreka.fr

Export: export@hydreka.fr

# Uvod

Na početku ovog uputsva prikazano je standardno programiranje, koje se kasnije unapređuje do naprednog programiranja, a sve da bismo vam omogućili da se postepeno naviknete na merač protoka.

Biće vam u najmanju ruku potreban Winfluid 3,20 i kabl CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S za vezu između kompjutera i merača protoka ili između kompjutera i Displeja A ili C ukoliko se oni koriste. Ukoliko se koristi i samostalni dataloger, biće vam takođe potreban i odgovarajući kabl za vezu (pogledati u Upustvo za dataloger).

# Osnovno programiranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Merači protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini se programiraju sa Winfluid softverom. Winfluid omogućava, takođe, čitanje podataka i izveštavanje o funkcijama.

Pokrenuti program Winfluid iz Windows-a. Na displeju se pojavljuje početna stranica. Kliknite na Parameters da biste pristupili Winfluid-ovom konfiguracijskom modulu.

Slika 1: Opšte podešavanje Winfluida – Izgled menija Parameters na  početnoj stranici

Za podešavanje datalogera, odabrati dataloger u parametrima Winfluid (odabrati dataloger iz programa HYDREKA, ako se koristi dataloger ili kompjuter da bi se programirao merač protoka i displej), a zatim kliknuti na Programming.

Slika 2: Izgled početne stranice Winfluid

## Konfiguracija digitalnog kanala sonde HydrINS 2

Dvostruki klik na digital channel na početnoj stranici Winfluid-a omogućava programiranje impulsnog ulaznog kanala HydrINS 2/HydrINS 2 Mini.

### Opšta stranica    General Tab

Pogledajte uputstvo za svoj dataloger

### Kartica Senzor

Slika 3: Pregled kartice senzor

U prozoru Sensor odabrati HydrINS II za HydrINS 2 ili Mini HydrINS za HydrINS 2 Mini.

Kliknuti na Properties da bi se na displeju otvorio prozor za programiranje.

Slika 4: Prozor za programiranje sonde HydrINS 2

Na raspolaganju su dva načina programiranja: standardno programiranje i napredno programiranje, da bi se uzeli u obzir svi unutrašnji parametri sonde.

Dati prozor prikazuje standardno programiranje. Do naprednog načina programiranja dolazi se klikom na Advanced.

#### Kartica Opšte

Slika 5: Pregled prozora za programiranje sonde HydrINS 2 – Kartica opšte

Kartica Opšte (General) dozvoljava unos sledećih podataka:

- Internal diameter (Unutrašnji prečnik): unutrašnji prečnik (mm) cevi u kojoj je instalirana sonda (vrednost ID izmerena prema upustvu za instaliranje merača protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini).

- Probe position (Položaj sonde): Sredina ili 1/8 prečnika. Položaj sonde u cevi. Položaj na 1/8 prečnika je položaj za koji je faktor profila 1.

- Pulse output type  (Vrsta pulsnog izlaza): Vrsta pulsnog izlaza (digitalni kanal).

° Unidirectional (Jednosmeran): Impulsi kada se protok odvija u normalnom smeru između pin ova sonde A i B i pulsevi u suprotnom smeru između pin ova sonde A i H

° Bi-directional (Dvosmeran): Impulsi kada je protok u normalnom smeru i suprotnom izmedju Pin ova sonde A i B. Smer kontakta između Pin ova A i H.

The General tab lets you enter the following information:

- Internal diameter: inside diameter (mm) of the pipe in which the probe is installed (ID value measured in the HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini flow meter installation manual).

- Pulse Factor (Pulsni factor): Zapremna koja odgovara pulsu emitovanom na frekvencijskom izlazu senzora

- Izlaz 4-20 mA: Ukoliko je korišćen Displej C, a izlaz je 4-20 mA, ovo polje mora da se podesi  na Enabled.

Na displeju se takođe pojavljuje Maximum permissible flow.  Maksimalno dozvoljena vrfednost protoka je ona koja se ne sme prekoračiti da ne bi došlo do fizičkog oštećenja sonde.

Slika  6: Pregled prozora za programiranje sonde HydrINS 2  – Kartica Opšte – Maksimalno dozvoljena vrednost protoka

UPOZORENJE: Prekoračenje maksimalne dozvoljene vrednosto protoka, na displeju iskazana crvenim brojevima, može doći do fizičkog oštećenja sonde.

#### Kartica Displej

Kada se koristi Displej A ili Displej C, mora se odabrati prozor Enable Display i odabrati svaki od parametara koji želite da bude prikazan na LCD ekranu, ako se on koristi.

Slika 7: Prikaz prozora za programiranje sonde HydrINS 2

### Kartica Strategija i ostale kartice

Pogledati uputstvo za odgovarajući dataloger

Potvrditi isprogramirano pritiskom na OK i vratiti se na početnu stranicu Winfluid-a.

## Prenos isprogramiranog

Postoje dva načina da se isprogramirano prenese do merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini.

- Direktno povezati kompjuter sa meračem protoka ili Displejem A ili C, ukoliko se oni koristi.

- Ili za vreme programiranja samostalnog datalogera, ukoliko se on koristi.

### Direktan prenos isprogramirano na merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Direktan prenos isprogramiranog na merač protoka je moguć jedino kada se parametar Computer koristi kao dataloger (to se može podesiti u meniju Parameters na početnom meniju). Ovaj način se koristi kada želite da isprogramirate merač protoka tako da možete da vidite vrednosti u realnom vremenu, da kalibrišete ili simulirate izlaze 4-20 mA, ili da koristite merač protoka u kombinaciji sa sistemom za daljinsko upravljanje.

Povežite svoj kompjuter sa meračem protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini (ili sa Displejem A ili C) koristeći kabl CC_HYDA3 or CC_HYDA3S.

Slika  8: Povezivanje kabla CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S sa meračem protoka

Na početnoj kartici Winfluid-a, kliknuti na Logger > Program ili na ikonu   na traci sa alatkama (tulbar).

Na displeju je prikazan sledeći komunikacijski prozor:

Slika 9: Dijalozi povezivanja za programiranje

Kada je programiranje završeno, na displeju se prikazuje prozor za pregled isprogramiranog.

Slika 10: Dijalozi koji potvrđuju ispravno programiranje

Pogledati Odeljak 4.2 za uputstvo kako koristiti merač protoka u ovom načinu rada.

Kliknuti na  'Start' ili  'Cancel' da bi se pokrenulo ili otkazalo isprogramirano

Isključiti komunikacijski kabl CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S PC/merača protoka.

### Prenos isprogramiranog na merač protoka tokom programiranje datalogera

Kada radi, HydrINS 2/HydrINS 2 Mini je povezan sa datalogerom (CNT90S za Lolog/Vista + ili  CNT102S za Octopus LX), tako da loger može da snima pulseve koje emituje merač protoka.

Programiranje se vrši u dva koraka. Prvo, merač protoka se poveže sa PC preko izlaza RS232 da bi primio isprogramirano. Zatim se merač protoka povezuje sa datalogerom koji je povezan za PC preko izlaza RS232 tako da može da se programira.

Programiranje se vrši prema uputstvu za dataloger koji se koristi. Kada se određuje digitalni ulaznji kanal datalogera, precizirajte da li je to sensor HydrINS II ili Mini HydrINS.

Programiranju HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini pristupa se nakon programiranja ulaznih kanala kako je navedeno gore.

Na početnoj stranici Winfluid-a, kliknuti na Logger > Program ili na ikonu   na tulbaru.

Slika 11: Dijalog za programiranje

Ukoliko je merač protoka već isprogramiran za određeno mesto i negovo podešavanje ne treba menjati, kliknuti na No i povezati merač protoka na digitalni ulaz datalogera.

Ako treba isprogramirati merač protoka, povezati ga sa PC-em preko njegove RS232 veze, a zatim kliknuti na Yes. Kada se pojavi prozor za programiranje senzora, kliknuti na Connect.

Slika 12: Dijalozi za vezu za programiranje merača protoka

Kada je programiranje merača protoka završeno, pojaviće se sledeći prozor.

Slika 13: Ppotvrdni dijalog ispravnog programiranja

Tada se na displeju pojavljuje stranica za programiranje datalogera. Povezati merač protoka za digitalni ulaz datalogera, a zatim povezati dataloger za PC preko njegovog izlaza RS232.

Slika 14: Dijalog povezivanja za programiranje

Proveriti da li se koristi odgoravajući komunikacijski port (portovi koje koristi PC su crni, a raspoloživi portovi su crveni), a zatim kliknuti na Connect da bi se isprogramirano poslalo datalogeru.

Pojaviće se sledeće:

Slika 15: Preview prozor pre nego što dataloger počne da prima isprogramirano

Pokrenuti dataloger klikom na Start.

Prijem podataka je pokrenut

## Očitavanje u realnom vremenu

Da bi se proverilo da li je dataloger pravilno konfigurisan ili da li je omogućeno snimanje podataka, kliknuti na ikonu  na početnoj stranici Winfluid.

Prikazuje se prozor sa dijalozima datalogera:

Slika 16: Prozor statusa prijema    Status acquisition window

Proveriti da li na polju Status piše ‘Recording’.

Ako je tako, prijem se odvija kako treba. Možete sada ostaviti sistem da radi

Iz ovog prozora, prijem podataka se može nadgledati u realnom vremenu na grafikonu, ako kliknete na ikonu .

Ovaj prozor vam takođe omogućava da vršite očitavanja na dole opisan način.

This window also allows you to take a reading as indicated below.

## Čitanje snimljenih podataka Taking a reading of recorded data

Da bi se čitali snimljeni podaci, ponoviti korake nabrojane u prethodnom odeljku.

Na prozoru za status prijema, kliknuti na Reading.

Odabrati kanal(e) koji će se čitati, a zatim kliknuti na OK.

Ukoliko ne želite da čitate podatke, kliknite na Cancel pre nego što prekinete vezu.

Posle preuzimanja, arhivirajte fajl kliknuvši na ikonu

# Programiranje merača protoka  / Preuzimanje programiranog

Trenutna konfiguracija ili program bilo kog merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini može da se pozove i bez gore opisanih koraka a kroz sledeću proceduru:

## Pozivanje isprogramiranog za merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

Uspostavite direktnu vezu izmedju kompjutera i merača protoka ili izmedju kompjutera i displeja koristeći kabl CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S.

Kliknuti na Sensor > Read

Slika 17: Preuzimanje isprogramiranog za merač protoka sa glavne stranice Winfluid-a

Pojavljuje se prozor konfiguracije veze

Slika 18: Preuzimanje isprogramiranog iz kartice „Očitavanje senzora“

Kliknuti na Connection. Kada je komunikacija uspostavljena, podaci se ubacuju u Winfluid. Možete pogledati podatke dvostrukim klikom na ulazni kanal sa početne stranice Winfluid-a, u kartici Sensor.

## Programiranje HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini merača protoka

Uspostavite direktnu vezu izmedju kompjutera i merača protoka ili izmedju kompjutera i displeja koristeći kabl CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S.

Kliknuti na Sensor > Program

Slika 19: Programiranje merača protoka sa glavne stranice Winfluid-a

Pojavljuje se prozor konfiguracije veze

Slika 20: Programiranje merača protoka sa glavne stranice  Winfluid-a

Kliknuti na Connect da bi se uspostavila veza sa senzorom. Podaci o konfiguraciji će biti preneti u memoriju merača protoka. U suprotnom, kliknuti na Cancel da bi se vratili na glavnu stranicu.

# Napredno programiranje sonde HydrINS2

## Programiranje merača protoka HydrINS 2 and HydrINS 2 Mini na napredni način

UPOZORENJE: NAPREDNI način programiranja bi trebalo da koriste samo iskusni korisnici HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini. HYDREKA ne može da se smatra odgovornom za tačnost merenja ukoliko su parametri promenjeni u Naprednom načinu.

Da bi se sonda HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini isprogramirala u Naprednom modu, vratiti se na programiranje digitalnog kanala merača protoka u kartici Sensor (odeljak 2.1.2.1.).

Kliknuti na Advanced u prozoru za programiranje sonde HydrINS.

Slika 21: Položaj dugmeta  Advanced na prozoru za programiranje merača protoka

Pojavljuje se prozor za upisivanje lozinke:

Slika 22: Prozor za unošenje lozinke

Uneti lozinku ‘HydrINS’ da bi prešli u Napredni mod (lozinka nije case-sensitive).

### Kartica konverzija

Slika 23: Napredni mod – Kartica konverzija

- Minimum flow rate (Minimalna vrednost protoka): Vrednost protoka koja odgovara nultoj frekvenciji pulsa

- Maximum flow rate (Maksimalna vrednost protoka): Vrednost protoka koja odgovara maksimalnoj frekvenciji pulsa uređaja (50 Hz). Ovaj maksimum ne može biti manji od vrednosti protoka za minimalnu vrednost pulsa, a ne može biti veći od maksimalno dozvoljene vrednosti protoka iskazane crvenim brojevima.

- Pulse factor (Faktor pulsa): Zapremina u litrama koja odgovoara pulsu koji emituje senzor. Ona se izračunava tako da frekvencija ne pređe preko 50 Hz pri maksimalnoj vrednosti protoka. Kada se koristi dataloger, kada se određuje period snimanja ili kada se unosi nova vrednost pulsa, ukoliko je taj period suviše dugačak, na displeju se pojavljuje sledeće upozorenje:

Slika 24: Prozor za upozorenje na zasićenje signala protoka

U tom slučaju, bolje je prepustiti Winfluid-u da automatski podesi vrednost pulsa, i kliknuti na Yes. Ukoliko želite da zadržite prethodnu vrednost pulsa, kliknuti na No, ali u tom slučaju bilo bi bolje smanjiti period snimanja kako bi se izbeglo prelivanje, što bi dovelo do lažno negativnog računanja.

- Profile factor (Faktor profila): Faktor korekcije primenjen na izmerenu brzinu, u skladu sa profilom cevi, da bi se dobila trenutna brzina

- Insertion factor (Faktor umetanja): Faktor korekcije koji se primenjuje na realnu brzinu, u skladu sa položajem sonde u cevi, da bi se dobila srednja brzina.

Dva dugmeta su dostupna na desnoj strani prozora:

- Dugme Profile omogućava pristup programu za izradu profila brzine.

- Dugme Default vraća na početno nameštena polja u prozoru Conversion

### Kartica Uzorkovanje

Slika 25: Napredni mod – Kartica Uzorkovanje

- Number of samples (Broj uzoraka): Broj uzoraka u jednom ciklusu

- Cycle time (Vreme ciklusa): Učestalost merenja

- Sampling time : Učestalost uzimanja uzoraka

- Battery life (Trajanje baterija): Na procenu utiču parametri uzorkovanja i vrsta baterija koje se koriste

### Kartica Proračun

Slika 26: Napredni mod – Kartica Proračun

- Flow direction (Smer toka): Ukoliko je merač protoka postavljen u smeru toka (kako pokazuje crvena strelica na glavi merača protoka), ostavite podešavanje na Normal, a ako to nije slučaj, odaberite Reverse.

- Normal flow contact (Normalni kontakt sa protokom): Ova opcija vam dopušta da promenite status smera kontakta za dvosmerno merenje:

- Closed (Zatvoreno): Smer kontakta je zatvoren ukoliko je protok pozitivan, a otvoren ako je protok negativan.

- Open (Otvoreno): Smer kontakta je otvoren ukoliko je protok pozitivan, a zatvoren ukoliko je protok negativan (početno).

- Smoothing type (Vrsta ujednačavanja): Metod za ujednačavanje izmerenih veličina (Uprosečeni ili Eksponentni).

- Number of points (Broj tačaka): Broj merenja koja su uprosečena u slučaju ujednačavanja Averaged  (Prosek).

- Cut-off (Isključenje): Brzine manje ili jednake ovoj vrednosti se tretiraju kao nula.

- Mains (Glavni): Glavne frekvencije za filtriranje.

### Kartica 4-20 mA

Ova kartica bi trebalo da se koristi jedino ako je Displej C povezan za merač protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini. On se koristi da bi se podesile vrednosti izlaza 4-20 mA.

Slika 27: Napredni mod – Kartica 4-20 mA

- Data (Podaci): Vrsta podataka odabranih za izlaze 4-20 mA: Vrednost protoka ili Brzina (Flow rate ili Velocitiy)

- Unit (Jedinica): Jedinica za vrstu podataka Flow rate ili Velocity

- Unit (Jedinica): Opseg merenja za izlaz 4-20 mA u smeru ka napred

- Reverse output (Obrnuti izlaz): Opseg merenja za izlaz 4-20 mA u obrnutom smeru

### Kartica Održavanje

Slika 28: Napredni mode – Kartica Održavanje

- Reset totaliser (Resetovati brojač): Ovo odabrati da bi se poništio brojač.

- Reset the first Battery level to 100% (Resetovati prvi nivo baterija na 100%): Ovo odabrati nakon zamene Baterije broj 1. Ova baterija kapaciteta 19 Ah je uvek smeštena u glavi merača protoka.

- Reset the second Battery level to 100% (Resetovati drugi nivo beterija na 100%): Ovo odabrati nakon zamene Baterije broj 2. Ova baterija je smeštena u glavi merača protoka, ako nije povezan nikakav displej, a njen kapacitet je 19 Ah. U suprotnom, nalazi se u displeju, a postoje različite vrste (litijumske, alkalne) i različitih kapaciteta.

- Battery type (Vrsta baterije): Vrsta baterija u displeju. Ovaj parametar može da se promeni jedino ako je odabran 'Return the level of Battery #2 to 100%'.

- Capacity (Kapacitet): Ukupan kapacitet (u Ah) baterije displeja. Ovaj parametar se može promeniti jedino ako je odabrano 'Return the level of Battery #2 to 100%'.

UPOZORENJE: Ovi pasrametri će se primeniti samo ako je merač protoka reprogramiran.

### Kartica Instrument

Slika 29: Napredni mod – Kartica Instrument

Određivanje parametara sonde HydrINS 2 je sledeće:

- Serijski broj

- Broj senzora

- Verzija softvera

- Dužina sonde (mm)

## Nadzor beleženja podataka u realnom vremenu (da bi se predlocirala oticanja vode, na primer korak-testom zatvarača)

Korišćenjem Winfluid-a, beleženje podataka o protoku iz merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini može da se prati u realnom vremenu. To dozvoljava da se prati uticaj na protok raznih poremećaja  koji se javljaju u sistemu (na primer rad ventila, oticanja, privremena potrošnja industrijskog pogona, itd).

To se može uraditi ako se kompjuter koristi kao dataloger. Kompjuter je u direktnoj vezi sa meračem protoka povezanim za njegov serijski port i memoriše podatke na svoj hard disk.

Da bi se stvorila ova konfiguracija, kliknuti na Parameters sa bar menija na početnoj stranici Winfluid-a. Na prikazanom prozoru kliknuti na Connect karticu.

Slika 30: Izbor kompjutera kao datalogera

Odabrati Computer da bi se koristio kao dataloger, i kliknuti na OK.

### Konfiguracija

Slika 31: Početna stranica Winfluid-a preko koje se kompjuter koristi kao dataloger

Programirati sondu HydrINS 2 kao što je navedeno ranije, bilo u standardnom modu ili naprednom, dok se na displeju ne pojavi prozor sa statusom merenja pošto je konfiguracija preneta datalogeru.

Slika 32: Prikaz realnog vremena u kompjuter modu

Ovaj prozor vam omogućava da imate uvid u trenutnu brzinu, ukupne vrednosti i vrednosti protoka. Kliknuti na ikonu grafikona  da biste videli grafikon protoka u realnom vremenu

Slika 33: Kriva protoka

## Upotreba aktiviranih izlaza 4-20 mA (Displej C)

Ako se koritsti Displej C, izlazi 4-20 mA se moraju aktivirati da bi bili poslati drugoj jedinici sistema merenja (daljinsko upravljanje, itd), ova funkcija mora biti aktivirana za vreme programiranja prihvatanja - akvizicije.

Odabrani dataloger je Computer. PC za programiranje je povezan sa Displejem C preko kabla CC_HYDA3 or CC_HYDA3S, a displej je povezan sa sondom HydrINS 2/HydrINS 2 Mini, konfigurisanom u Modu 2.

Tokom programiranja beleženja podataka, izlaz 4-20 mA mora biti podešen na Enable na stranici  General (Opštih) osobina sonde:

Slika 34: Aktiviranje izlaza 4-20 mA displeja tokom programiranja

Kada je programiranje završeno, pojavljuje se dodatna ikona u prozoru za pregled programiranja prihvatanja - akvizicije.

Slika 35: Displej C kalibracijska ikona izlaza 4-20 mA

Kliknuti na ikonu  da bi se pojavio sledeći prozor:

Slika 36: Displej C kalibracijska ikona izlaza 4-20 mA

Ovaj prozor vam omogućava kalibraciju aktiviranog izlaza 4-20 mA.

- Povezati izlaz koga treba kalibrisati sa ampermetrom

Slika 37: Provera izlaza 4-20 mA ampermetrom

- Postaviti kursor na najnižu tačku, bilo levim dugmetom miša bilo dugmetom Tab na tastaturi, i uneti trenutno očitanu vrednost na ampermetru.

- Postaviti kursor na najvišu tačku, i uneti trenutno očitanu vrednost na ampermetru.

- Kliknuti na ‘Apply’ da biste preuzeli vrednosti uzete u obzir.

- Posaviti kursor na polje simulirane vrednosti izlaza, i proveriti da li vrednost očitana na ampermetru odgovara unetoj vrednosti.

Kada je izlaz pravilno kalibrisan, prihvatiti kalibraciju klikom na OK i pokrenuti prihvatanje  - akviziciju

## Izračunavanje profila brzina korišćenjem sonde HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini

### Uvod

Izrada profila brzina pomaže pri preciziranju koeficijenta profila, pa samim tim dobijanju najbolje mogućeg merenja, prognozirajući oblik profila (izdužen ili ravan front) da bi se odredilo da li se merač protoka može instalirati na neko mesto.

Izračunavanje glavne brzine se obavlja numeričkom integracijom polja brzine u skladu sa standardom ISO 3354-1988. Preporučuje se da vrednost protoka bude stalna tokom merenja.

Pre pravljenja profila brzina, obezbedite da sonde ne budu oštećene zbog prevelikih brzina.

Da bi se to uradilo, isprogramirati merač protoka na položaj određen 1/8 prečnika, ubaciti sondu na 1/8, i izvršiti merenje brzine (vrednost se prikazuje na statusnom prozoru prikazanom na displeju tokom očitavanja u realnom vremenu – Pogledati odeljak Očitavanje u realnom vremenu 2.3).

Red veličine maksimalnih brzina koje se moraju ispoštovati je prikazan na dole datom grafikonu.

Slika 38: Profil brzine  – Maksimalne brzine za izradu profila brzine

### Pokretanja programa Profil brzina

Program Profila brzina (Velocity profile) može da se pokrene na dva različita načina.

| Sa kartice Conversion u modu Advanced | Sa početne stranice Winfluid-a klikom na Window > Velocity profile |
| --- | --- |
| Slika 39: Pokretanje programa profila brzine iz Naprednog moda (Advanced mode) | Slika 40: Pokretanje programa profila brzine sa početne stranice Winfluid-a |

Ukoliko je prethodno memorisan bar jedan profil brzinza, otvoriće prozor tog profila. U tom slučaju, kliknuti na Cancel da bi se pokrenuo novi profil.

### Konfiguracija

Slika 41: Prozor za unos i promenu podataka profila brzine

Kliknuti na Parameters na traci sa menijima:

Slika 42: Prozor unos i promenu podataka profila brzine

- Prozor General:

  - Profiles path (Putanja profila): Folder za arhiviranje izmerenih profila. Ukoliko taj folder ne postoji, biće automatski napravljen kao podfolder već postojećeg direktorijuma.

  - Unit of length  (Jedinica dužine): Prikazuje jedinice, metričke ili imperijalne, za sve izmerene dužine (prečnik, priraštaj dubine, dužinu umetanja merača u cev)

  - Profil graph smoothing (cubic spline) Ujednačavanje grafikona profila: Povezuje tačke na krivama izmerenog profila preko krive trećeg stepena.

- Prozor Connection:

  - Type of probe (Vrsta sonde): Vrsta korišćenog merača protoka (Hydrins II, Mini Hydrins)

  - Port of communication (Komunikacijski port): Broj serijskog porta preko kojeg je povezan merač protoka

Kliknuti na OK da bi se potvrdili parametri i vratiti se na početnu stranicu

Za pokretanje merenja profila brzine, kliknuti na ikonu  u meniju sa alatima.

Slika 43: Prozor za merenje Profila brzine

- Internal diameter of pipe (Unutrašnji prečnik cevi): Unutrašnji prečnik cevi za koju se radi profil brzine (ID vrednost izmerena kao u Uputstvu za instaliranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 MinI).

- Locations of measurements (Lokacije merenja): Izračunavanje profila po prečniku ili samo poluprečniku

- Distribution of points (Raspored taačaka): Način raspoređivanja mernih tačaka u skladu sa preporukama iz Dodatka D standard ISO 3354-1988. Merne tačke se mogu rasporediti na jednakom rastojanju (linearni način) ili prema nekom eksponencijalnom koraku, počev od sredine (nelinearni način). Lokacija svake od mernih tačaka se izračunava automatski u zavisnosti od odabranog načina.

- Number of measurements (Broj mernih tačaka): Ukupan broj mernih tačaka duž poluprečnika ili prečnika cevi. Maksimalni broj mernih mesta je 15, a minimalni 4 za poluprečnik ili 7 za prečnik.

- Smoothing time of a point (Vreme ujednačavanja tačke): Trajanje merenja za svaku mernu tačku (sekunde). Program može sa izvede dva istovremena merenja brzine po sekundi, i uzima izmerenu brzinu kao srednju vrednost merenja izvršenih tokom perioda od 30 s.

- Connection parameters (Parametri povezivanja): Kliknuti na ovaj link da bi se izmenila ili proverila vrsta upotrebljene sonde i serijski port za koji je povezan merač protoka.

### Merenje

Povezati merač protoka HydrINS 2 sa kompjuterom kablom CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S.

Slika 44: Povezivanje kabla CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S za merač protoka

Gurati sondu u cev dok ne dodirne njeno dno. Profil se pravi od dna ka vrhu.

Slika 45: Nameštanje sonde za merenje profila

Kliknuti na dugme Start.

Slika 46: Prozor za merenje profila brzina

Sledeći parametri su prikazani u prozoru za merenje:

- Prozor Insertion at the centre (Umetanje na sredini cevi):

  - Measured profile factor (Faktor zmerenja profila): Koeficijent profila izračunat iz obavljenih merenja. Ovaj koeficijent se pojavljuje po merenju prvog poluprečnika. Ponovo izračunava na kraju svih merenja. Primenjuje se na brzinu izmerenu na sredini cevi, uz korekciju koeficijenta umetanja kako bi se dobila srednja brzina.

  - Theoretical profile factor (Teoretski Faktor profila): Teoretski koeficijent profila izračunat na sredini cevi. Ovaj se koeficijent primenjuje na brzini izmerenoj na sredini cevi, uz korekciju koeficijenta umetanja u cev, da bi se dobila srednja brzina.

  - Insertion factor (Faktor umetanja u cev): Koeficijent umetanja u cev izračunat na sredini cevi, funkcija prečnika cevi, koji se primenjuje na izmerenu brzinu da bi se izračunala trenutna brzina.

  - Mean velocity (Srednja brzina): Srednja brzina na sredini cevi (m/s) izračunata prema odabranom koeficijentu profila, bilo izmerenom ili teoretskom.

  - Mean flow (Srednji protok): Vrednost srednjeg proticaja na sredini cevi (m3/h) izračunata iz srednje brzine.

  - Dissymmetry (Asimetrija): Indeks asimetrije između merenja svakog poluprečnika (u slučaju merenja duž prečnika) u skladu sa standardom ISO 3354-1998. Indeks veći od 5% ukazuje na preterane turbulencije ili na efekat kovitlanja, zbog čega je profil brzine nevažeći.

- Prozor Insertion at Fp = 1 (Umetanje na Fp = 1)

Ovaj prozor je koristan za slučajeve kada umetanje na sredini cevi nije moguće (sonda je prekratka, brzina na sredini cevi suviše velika, itd). Tada se razdaljina izmedju mesta na kojima se merači ubacuju u cev izračunava tako što je koeficijent profila uvek 1, što u teoriji odgovara 1/8 prečnika.

- Length of retraction (Dužina povlačenja): rastuća udaljenost merne tačke od suprotnog zida za koju je srednja brzina jednaka trenutnoj brzini (faktor profila je 1)

- Length of insertion (Dužina umetanja): Dužina umetanja do merne tačke za koju je srednja brzina jednaka trenutnoj brzini.

- Insertion factor (Faktor umetanja u cev): Koeficijent umetanja u cev merne tačke za koju je srednja brzina jednaka trenutnoj brzini.

- Prozor Table of measurements (Tabela merenja)

Ova tabela merenja prikazuje sva merenja koja treba obaviti na raznim mernim tačkama da bi se izračunao koficijent profila. Prva tačka predstavlja mernu tačku gde  sonda dodiruje zid cevi nasuprot mestu umetanja u cev.

- Retraction (Povlačenje): Razdaljina između trekuće merne tačke i početne tačke, gde sonda udara u zid cevi nasuprot otvoru kroz koji se ubacuje u cev.

- Insertion (Umetanje u cev): Rastojanje između trekućeg merne tačke i otvora za umetanje u cev.

- Measured velocity (Izmerena brzina): Brzina protoka (m/s) izmerena na tekućoj mernoj tački, koju je poslala merna sonda. Nije primenjen koeficijent umetanja.

- True velocity (Stvarna brzina): Brzina protoka (m/s) izmerena na tekućoj mernoj tački, koju je poslala merna sonda i koja je korigovana koeficijentom umetanja u skladu sa dužinom umetanja.

- Prozor Measurement point (merna tačka)

Ovaj odeljak sumira tekuću mernu tačku i prikazuje brzine u realnom vremenu.

- Length of retraction (Dužina povlačenja): Rastojanje između trekuće merne tačke i početne tačke, gde sonda udara u zid cevi nasuprot otvoru kroz koji se ubacuje u cev.

- Lenght of insertion (Dužina umetanja): Rastojanje između tekuće merne tačke i otvora za umetanje

- Measured velocity (Izmerena brzina): Brzina izmerena u realnom vremenu bez primene koeficijenta umetanja.

- True velocity (Prava brzina): Brzina izmerena u realnom vremenu, korigovana odgovarajućim koeficijentom umetanja.

- Prozor grafikon True velocity (Prava brzina)

Ovaj grafikon predstavlja trenutnu brzinu kao funkciju vremena, a naročito se koristi za praćenje stabilnosti merenja na svakom mernom mestu. Može se resetovati u bilo koje vreme klikom na dugme na gornjem desnom delu grafikona.

- Prozor grafikon Flow profile (Profil protoka)

Ovaj grafikon prikazuje kako trenutna brzina (m/s) varira u zavisnosti od dužine umetanja.

- Pripadajući tasteri

  - Dugmetom Measure se pokreće merenje brzine u tekućoj mernoj tački.

  - Dugmetom Stop se prekida tekuće merenje brzine.

  - Dugmetom Delete se otkazuje merenje brzine u tekućoj mernoj tački.

  - Dugmetom Validate se potvrđuje polje izmerene brzine i daje se pristup prozoru za potvrdu profila.

  - Dugmetom Cancel se odustaje od tekućeg polja merenja brzine.

### Procedura merenja:

Profil brzine se radi za ceo unutrašnji prečnik, od dna do vrha. Visina izdizanja sonde se meri za svako merno mesto:

Obeležavanje ubacivanja Insertion marking

Spojni prsten

Visina izdizanja sonde

Slika 47: Merenje izdizanja sonde za pravljenje profila brzine

- Postarati se da je marker za umetanje potpuno odvrnut

- Gurati sondu u cev dok ne dodirne zid cevi nasuprot otvoru kroz koji se ubacuje.

- Zavrnuti marker za umetanje. Ovo mesto će biti izvorno za visinu izdizanja (visina izdizanja = 0 mm).

- Postaviti kursor na prozoru za merenje profila na mesto izdizanja broj 1.

- Izdići merač protoka na visinu prikazanu u odeljku ‘izdizanje’.

- Sačekati da se očitavanje brzine stabilizuje.

- Pokrenuti merenje na toj prvoj mernoj tački klikom na dugme Measure u donjem levom delu prozora.

- Kada istekne vreme za merenje:

- Potvrditi mernu tačku, ako je merenje ispravno

- Ako to nije, otkazati mernu tačku i ponoviti merenje.

- Program se prebacuje tada na sledeću mernu tačku.

- Za svaku definisanu mernu tačku, izdići sondu na naznačenu visinu, a zatim ponoviti gore navedene korake.

- U svakom trenutku moguće je vratiti se na prethodno potvrđenu mernu tačku, koja ne izgleda u redu, klikom na red u tabeli koji daje merenja sa te tačke i zatim klikom na Measure.

- Po završetku merenja na svim mernim tačkama, svi rezultati se prikazuju (izmereni koeficijent profila na sredini cevi, srednja brzina i vrednosti protoka, razdaljina izmedju mesta gde se merači ubacuju u cev i koeficijent za Fp=1), i tada se može potvrditi celokupno merenje profila.

Slika 48: Prozor za potvrđivanje merne tačke

- Prozor Identification:

- Name of site (Naziv lokacije): Naziv lokacije gde su vršena merenja (maksimalno 32 slova). Taj naziv će se koristiti za pronalaženje izmerenog profila u bazi podataka.

- Operator (Operater): Naziv korisnika koji je izveo merenja (maksimalno 64 slova).

- Comment (Komentar): Prazan prostor za komentare (maksimalno 255 slova)

- Prozor Insertion at center (Umetanje u sredinu cevi):

U ovom prozoru odaberite da li želite da koristite umetanje na sredini cevi, kao i vrstu korišćenog koeficijenta profila (izmeren ili teoretski).

- Measured profile factor (Izmereni faktor profila): Upravo izmereni koeficijent profila, primenljiv na brzinu izmerenu na sredini cevi i korigovanu koeficijentom umetanja da bi se dobila srednja brzina.

- Theoretical profile factor (Teoretski faktor profila): Ovaj koeficijent se primenjuje na brzinu izmerenu na sredini cevi i korigovanoj koeficijentom umetanja da bi se dobila srednja brzina.

- Insertion factor (Faktor umetanja): Koeficijent umetanja izračunat na sredini cevi.

- Prozor za umetanje kada je Fp = 1

- Length of retraction (Dužina povlačenja): Udaljenost merne tačke od donje ivice cevi za koju je srednja brzina jednaka trenutnoj brzini (factor profila je tada 1).

- Length of insertion (Dužina umetanja): Dužina umetanja merne tačke za koju je srednja brzina jednaka trenutnoj brzini.

- Insertion factor (Faktor umetanja): Koeficijent umetanja koji treba da se primeni na izmerenu brzinu kako bi se dobila trenutna brzina.

- Prozor Program koeficijenata:

U ovom prozoru se  bira vrsta umetanja u cev: na sredini cevi ili na razdaljini na kojoj je faktor profila 1.

- Za umetanje na sredini: Posle potvrđivanja, odabrani koeficijent profila i koeficijent umetanja na sredini cevi biće isprogramirani u sondi HydrINS 2 povezanoj sa serijskim portom.

- Za umetanje pri Fp = 1: Posle potvrđivanja koeficijent profila 1 i koeficijent umetanja pri Fp = 1 biće isprogramirani u sondi HydrINS 2.

- Ne menjati faktore: Isprogramirani koeficijenti u sondi HydrINS 2 neće biti  promenjeni.

Kliknuti na OK da bi se potvrdio profil i, ako je potrebno, da bi se isprogramirali novi koeficijenti u meraču protoka HydrINS 2/HydrINS 2 Mini povezanim za serijski port, ili kliknuti na Cancel da bi ponovo došli na polje merenja brzine.

Nakon što ste potvrdili klikom na OK, profil je automatski arhiviran (zapamćen) i na ekranu se pojaljuje prozor koji sumira prethodna merenja.

Slika  49: Prozor sa pregledom profila brzine

## Obrada profila

Svaki izmereni profil se memoriše u bazi podataka da bi se koristio na jedan od sledećih načina:

- Programiranje glavnih osobina sonde HydrINS 2

- Prenos profila u Winfluid

- Štampanje podataka o profilu

### Otvaranje profila brzine

Kliknuti na File > Open ili na dugme   , a zatim odabrati profil brzine i kliknuti na Open.

Slika 50: Prozor za otvaranje merenja

### Brisanje fajla profila

Iz prozora iz koga je otvoren postojeći profil brzine (File > Open ili dugme ), odabrati naziv lokacije i pritisnuti na Del.

### Kopiranje fajla profila

- Kliknuti na  File > Copy

Slika 51: Prozor zs izbor merenja za kopiranje

- Odabrati fajl za kopiranje, a zatim kliknuti na Copy.

- Odabrati direktorijum sa spiskom fajlova (destinacija), a onda kliknuti na OK.

Slika 52: Prozor za biranje fajla u koji će se kopirati

### Menjanje fajla profila brzine

Neke osobine otvorenog fajla profila mogu da se izmene:

- Mesto merenja

- Operator

- Komentari

Svaka izmena se automatski memoriše u bazu podataka na disku pošto se potvrdi dugmetom Tab ili Enter sa tastature.

### Štampanje i izvoz podataka iz profila

Kliknuti na File > Print ili na  . Pojavljuje se prethodni prozor koji omogućava da se odabere štampanje ili izvoz parametara: printer, xls, xmi, e-mail formati, itd.

Slika 53: Prozor za izvoz merenja profila brzine

Odabrati željenu opciju i vratiti se na početni ekran.

### Programiranje prethodno snimljenog profila .

Sledeći parametri profila brzine mogu da se prebace na merač protoka HydrINS 2:

- Unutrašnji prečnik (ID)

- Faktor umetanja

- Faktor profila

Odabrati Program sa trake menija.

Otvara se sledeći prozor:

Odabrati koeficijente koje treba isprogramirati:

- Za umetanje sonde na sredini cevi

- Za umetanje sonde na mestu na kome je faktor profila 1

Slika 54: Prozor za programiranje merača protoka profilom brzine

- Connection parameters (Parametri veze): da biste obezbedili pravilno povezivanje merača protoka. Daje pristup istom prozoru kao i u odeljku 4.4.3

Kliknuti na OK da bi se podaci prebacili na merač protoka:

Slika 55: Programiranje profila brzine

Posle programiranja, vratiti se na početni ekran.

### Prenos profila brzine na Winfluid

Neke osobine profila brzine mogu se direktno poslati programu Winfluid:

- Unutrašnji prečnik cevi

- Položaj sonde

- Faktor umetanja

- Faktor profila

Ova funkcija je dostupna samo kada je pokrenut program Profile sa prozora Advanced parameters za promenu konfiguracije sonde HydrINS.

Da bi poslali memorisan profil Winfluid-u, kliknuti na ikonu  sa trake sa alatima.

Slika 56: Slanje programiranja profila brzine Winfluid-u

Tada se otvara sledeći prozor:

Slika 57: Prozor za slanje koeficijenata Winfluid-u

Odabrati koeficijente koje treba isprogramirati:

Za umetanje sonde na sredinu cevi

Za umetanje sonde na mesto gde je faktor profila 1

Potvrditi ovaj izbor sa OK: Program profila se tada zatvara i ponovo počinje da radi program Winfluid

UPOZORENJE: Izmereni profil preko HydrINS 2 ne može biti poslat u HydrINS 2 Mini.

### Sinhronizacija PC/Pocket PC sa fajlovima profila

Ova alatka omogućava kopiranje profila izmerenih na terenu korišćenjem džepnog PC sa softverom Profil Mobile na desktop kompjuter, ili kopiranje profila sa desktopa na džepni PC tako da se mogu obrađivati korišćenjem softvera Winfluid Mobile.

Za koprianje jednog ili više profila sa PC-a na kompjuter, kliknuti na File > Synchronise > PC to Pocket sa trake menija.

Slika 58: Prozor za sinhronizaciju džepnog PC i PC

Odabrati folder za memorisanje profila koje treba kopirati i profil-profile koje treba kopirati sa spiska, a zatim potvrditi izbor klikom na Copy. Tada se otvara prozor sa spiskom foldera u koji profili mogu biti iskopirani. Odabrati folder u koji će odabrani profili biti kopirani, i potvrditi kopiranje klikom na OK.

# Softver HydrIns-ovog displeja

Ovaj softver se koristi za uvid u merenja koja je izvršio merač protoka HydrIns u realnom vremenu, kao i za kontrolu statusa baterije, kada merač protoka nije povezan na displej jedinicu.

Za njegovo pokretanje sa glavnog menija Winfluid, kliknuti na Window > HydrINS Display.

Slika 59: Pristup prozoru za upravljanje displejom HydrINS

Za konfiguraciju gore spomenutog softvera, kliknuti na Tools > Setup.

Slika 60: Alati za displej HydrINS – Pristup konfiguraciji

Kao sledeće, odrediti jezik pa zatim serijski port kompjutera za koji je povezan merač protoka.

Slika 61: Alat Displeja HydrINS  – Konfiguracija

Za pristup Advanced mode (Naprednom modu), uneti lozinku i zatim je potvrditi. Kliknuti na .

Slika 62: Alat HydrINS Displeja – Konfiguracija Displeja

Odrediti jedinice i broj decimalnih mesta, a zatim kliknuti na OK da bi se potvrdila konfiguracija displeja.

Za uvid u vrednosti izmerene u realnom vremenu, kliknuti na Tools > Connect.

Slika 63: Alatka za HydrINS Displej  – Veza

Tada je omogućen uvid u vrednosti protoka, brojače, korišćenu bateriju i preostali napon izražen u procentima za svaku bateriju u realnom vremenu.

Slika 64: Alatka HydrINS Displeja – Displej sa realnim vremenom

Iz glavnog menija mogu se resetovati unutrašnji brojači i merač protoka.

Kliknuti na Tools > Reset totalisers.

Slika 65: Alatka HydrINS Displejal – Resetovanje brojača

Pojavljuje se prozor za potvrđivanje:

Slika 66: Alatka HydrINS Displejal – Resetovanje brojača – Potvrđivanje

Kliknuti na Yes da bi se potvrdilo resetovanje.

Za izlazak iz tog programa, prvo isključiti merač protoka klikom na Tools >Disconnect, a zatim kliknuti na Tools >Quit.

# Pomoć preko Interneta

U slučaju problema prilikom programiranja merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini flow, moguće je dobiti pomoć preko Interneta zahvaljujući funkcionalnosti Winfluid-a.

Zahvaljujući tome jedan kompjuter može daljinski da preuzme kontrolu nad drugim ukoliko su oba komjutera povezana preko Interneta.

Ovim je omogućeno korisniku da zatražiti preko Interneta pomoć kvalifikovane osobe (Hydreka ili drugi).

Da bi se to moglo uraditi, korisnik mora da uspostavi vezu na daljinu iz Winfluida klikom na ? > Remote assistance.

Slika 67: Pokretanje pomoći preko Interneta

Tada se pojavljuje prozor za identifikaciju. Pošaljite operatoru za pomoć vaš ID i Password (lozinku) kako biste mu omogućili da preuzme kontrolu nad kompjuterom na terenu.

Slika 68: Podaci o povezivanju za pomoć preko Interneta

Connection information for remote assistance

# Održavanje

Winfluid se stalno poboljšava. Važno je obezbediti ažuriranje Winfluid softvera kako bi vaša sonda bila što funkcionalnija. Ukoliko je vaš kompjuter povezan sa Internetom, možete potražiti automatsko ažuriranje. Ukoliko je utvrđeno da je potrebno ažuriranje, skida se fajl za ažuriranje sa servera HYDREKA.

Posle kupovine Winfluid-a ili ažuriranog Winfluida, korisnik dobija besplatno ažuriranje Winfluid-a tokom jedne godine. Nakon tog vremena, morate kupiti ažuriran program od Hydreka kako bi mogli ažurirati Winfluid. Ukoliko je potrebno, kontaktirajte predstavnika Korisničke službe zaduženog za vašu firmu.

Ako vaš PC nije povezan sa Internetom, proverite Internet stgranicu Hydreke da bi videli najnoviju verziju Winfluid-a.

Da bi se pronašla tekuća verzija vašeg Winfluid softvera, pročitati broj vaše verzije u donjem levom uglu početne stranice:

Slika 69: Provera tekuće verzije winfluida na početnoj stranici

Tekuću verziju takođe možete videti klikom na ? > About  da bi se otvorio sledeći prozor:

Slika 70: Prikaz odeljka About Winfluid-u

Kliknuti na  ? > Update Winfluid

Slika 71: Ažuriranje Winfluid-a sa početne stranice

Pojavljuje se sledeći prozor

Slika 72: Ažuriranje Winfluid-a – biranje učestalost ažuriranja

Veoma je korisno odabrati Search automatically for update da bi dobili poruku o novim dostupnim ažuriranim verzijama kada otvorite Winfluid (obezbediti da je Internet veza aktivna).

Kliknuti na Next.

Kliknuti na Update, a zatim uneti korisničko ime i lozinku dobijenu od HYDREKE. Tada počinje skidanje sa servera Hydreke.

Po završetku skidanja pojavljuje se sledeći prozor:

Slika 73: Ažuriranje Winfluid-a – Prikaz ažuriranih podataka

Kliknuti na Install da bi se pokrenula instalacija ažurirane verzije.

# HydrINS softver

HydrINS softver je instaliran sa dva direktorijuma na CD-u: HydrINS Version Francaise za francusku verziju i HydrINS English Version za englesku verziju. To je dodatak Winfluid softveru koji se koristi jedino ako se koriste drugi datalogeri ili daljinsko upravljanje.

Ovaj softver se koristi za:

- Programiranje merača protoka HydrINS 2

- Očitavanja konfiguracije merača protoka HydrINS 2

- Uvid u merenja merača protoka HydrINS 2

Ikona koja pokreće softver se podrazumevano nalazi u direktorijumu C:\HydrINS. Ovako izgleda početna stranica:

Slika 74: HydrINS softver – početna stranica HydrINS softvera

## Konfiguracija

Za konfiguraciju radnog prostora, kliknuti na Parameters na bar meniju.

Slika 75: HydrINS softver – Konfiguracija radnog prostora

- Path (Put): direktorijum u kome se čuvaju razne konfiguracije

- Serial port (Serijski port): serijski port PC-a sa kojim je povezana sonda HydrINS

- Serial port  (Jezik): jezik koji se koristi u softveru

- Diameter unit (Jedinica prečnika): Korišćena jedinica merenja, metrička ili britanska

- Level (Nivo): Nivo Korisnikovog znanja: Normalni ili Napredni

- Access code (Pristupna šifra): da bi se koristio Napredni mod, uneti lozinku  'HydrINS' (lozinka nije osetljiva na upotrebu malih i velikih slova.

## Sadržaj menija

### Sadržaj senzora:

Slika 76: HydrINS softver – Spisak operacija u meniju 'Sensor'

- Read (očitaj): Povlačenje konfiguracije sonde HydrINS.

- Program: Programiranje sonde HydrINS prikazanom konfiguracijom.  .

- Disconnect (isključiti): Sonda HydrIns prekida vezu sa serijskim portom i počinje u modu merenja .

### Fajl Meni:

Slika 77: HydrINS softver – Spisak operacija u meniju 'File'

- New: Za pravljenje nove konfiguracije.  .

- Open: Otvaranje arhivirane konfiguracije.

Slika 78: HydrINS softver – Prozor za otvaranje fajlova

Odabrati fajl, a zatim kliknuti na Open.

- Save: Memorisanje konfiguracije prizakane na ekranu. .

Slika 79: HydrINS softver – Prozor za memorisanje fajlova

Uneti naziv lokacije i kliknuti na OK.

- Setup printer: omogućava da se konfiguriše štampač koji se koristi.

- Print: Štampa konfiguraciju prikazanu na ekranu.  .

- Exit: okončava program HydrINS.

### Meni održavanja:

Slika 80: HydrINS – softver Spisak operacija u meniju 'Maintenance' (održavanja)

- Check serial output: prikaz u realnom vremenu merenja odabranih na serijskom portu .

Slika 81: Prozor za proveru Serijskog porta

- Check batteries: prikazuje raspoloživu snagu baterija u procentima  .

Slika 82: HydrINS softver – Prozor koji prikazuje nivo napunjenosti baterija

- Totaliser reset: Resetovanje brojača.

- New Battery 1 / Battery 2: resetuje raspoloživi kapacitet baterija posle zamene baterija.

- 4-20 mA calibration: ova opcija omogućava kalibraciju ili simuliranje izlaza 4-20 mA (Displej C).

Slika 83: HydrINS softver – Prozor za kalibraciju izlaza 4-20 mA

- Prozor Calibration:

Povezati ampermetar za kanal koji treba kalibrisati, postaviti kursor na odgovarajući odeljak, na primer 'Low point 4,00 mA', uz pomoć kursora  podesiti trenutnu vrednost koju je izmerio ampermetar i kliknuti na Apply. Postupiti na isti način za ostale tačke za svaki kanal.

- Prozor Simulation:

Uneti trenutnu vrednost koja treba da se simulira u polje za vrednosti u prozoru za simulaciju izlaza.

Slika 84: HydrINS softver – Prozor za simuliranje izlazne vrednosti

Potvrditi klikom na Enter. Trenutna vrednost se simulira na oba kanala u isto vreme.

- Factory calibration: Vraća na fabričke faktore kalibracije sonde.

- Factory Setup: Vraća prvobitnu konfiguraciju sonde.

## Prikazane informacije

Slika 85: HydrINS softver – Početna stranica HydrINS softvera

Prikazuju se sledeći parametri:

### Prozor za identifikaciju

Ovaj prozor rezimira identifikacione parametre HydrINS 2 / HydrINS Mini:

- Vrsta instrumenta

- Serijski broj

- Broj senzora

- Verzija softvera

- Iskoristiva dužina cevi

### Prozor instaliranja

- Internal diameter (Unutrašnji prečnik): unutrašnji prečnik cevi (vrednost ID izmerena kao u Uputsvu za instaliranje merača protoka HydrINS 2 / HydrINS 2 Mini).

- Probe position (Položaj sonde): Sredina ili 1/8 prečnika. Položaj sonde na cevi.

- Measurement direction (Smer merenja): Vrsta pulsnog izlaza

- Unidirectional (Jednosmeran): Pulsevi u normalnom smeru između pinova sonde A i B  i pulsevi u obrnutom smeru između Pin ova sonde A i H

- Bi-directional (Dvosmeran): Pulsevi u normalnom i obrnutom smeru između pinova sonde A i B. Sonda H je smer kontakta između Pin ova H i A.

- Insertion factor (Faktor umetanja): Koeficijent koji se koristi na merenjima da bi se dobila trenutna brzina, zasnovana na brzini koju je izmerila sonda.

- Profile factor (Faktor profila): Koeficijent koji se primenjuje na merenja da bi se dobila srednja brzina zasnovana na trenutnoj brzini.

- Minimum flow rate (Minimalna vrednost protoka): Vrednost protoka kada je frekvencija pulsa 0.

- Maximum flow rate (Maksimalna vrednost protoka): Vrednost protoka kada je maksimalna frekvencija pulsa uređaja (50 Hz).

- Pulse factor (Faktor pulsa):  Zapremina koja odgovara impulsu koji emituje senzor. Mogući unos težine impulsa povećava maksimalnu vrednost protoka pri maksimalnoj izlaznoj frekvenciji (50 Hz).

### Prozor za merne jedinice:

Prikazuje jedinicu za merenja izvedena u realnom vremenu.

- Velocity unit: jedinica brzine u milimetrima, metrima i stopama u sekundi

- Volume unit: jedinica protoka u m3, litrima, itd.

- Time unit: jedinica vremena za merenje veličine protoka u sekundama, minutima, satima ili danima.

- Total unit: jedinica zapremine brojača: litre, m3, itd.

### Prozor uzorkovanja

- Number of samples: Broj uzoraka u ciklusu

- Cycle time: Učestalost merenja

- Sampling time: Period između uzimanja dva uzorka.

- Battery life: Na ovu procenu utiču parametri uzoraka.

### Prozor izračunavanja

- Flow direction: Smer protoka kada je sonda usmerena u smeru toka.

- Normal flow contact: Ova opcija dozvoljava promenu statusa smera kontakta za dvosmerno merenje:

- Closed: Kontakt smera je zatvoren ukoliko je protok pozitivan, a otvoren ako je protok negativan.

- Open: Kontakt smera je otvoren ako je protok pozitivan, a zatvoren ako je protok negativan (podrazumevano).

- Smoothing type: Metod ujednačavanja izmerenih vrednosti (Mean (Srednji) ili Eksponencijalni (Exponential)).

- Number of points: Broj osrednjenih merenja u slučaju Mean ujednačavanja.

### Prozor kalibracije

- Gain: Korekcija nagiba koju vrši korisnik

- Offset: Korekcija ofseta koju vrši korisnik

- Flow zero cut off: Brzine manje ili jednake ovoj vrednosti se uzimaju kao 0.

### Kartica serijskog izlaza

Ova kartica omogućava biranje parametara koji se prikazuju u realnom vremenu.

Slika 86: HydrINS softver – Kartica serijskog izlaza

- Point velocity (Brzina u tački): Brzina koju je izmerila sonda. Ona je korigovana koeficijentom umetanja.

- Mean velocity (Srednja brzina): Srednja brzina koju je izmerila sonda (trenutna brzina korigovana koeficijentom profila).

- Flow (Protok): Veličina protoka izračunata na osnovu srednje brzine.

- Noise of point velocity (Šum brzine u tački): devijacija izmerene brzine, izračunata na osnovu različitih izmerenih uzoraka brzine.

- Noise of mean velocity (Šum srednje brzine): devijacija srednje brzine, izračunata na osnovu različitih uzoraka brzine, preko devijacije srednje brzine.

- Noise of flow (Šum protoka): devijacija vrednosti protoka izračunata preko devijacije srednje brzine.

- Totaliser (brojač): prikaz normalnog smera, obrnutog smera i neto ukupno.

- Frequency output (Frekventni izlaz): potvrđuje ili zaustavlja pulsni izlaz.

- Battery usage (Stanje baterija): raspoloživi kapacitet baterija u procentima.

- Units: jedinice displeja.

### Kartica izlaza 4-20 mA

Slika 87: HydrINS softver - 4-20 mA prozor za programiranje

- Output format: Vrsta podataka – Protok ili Brzina. Ukoliko je format izlaza namešten na  'None', izlazi 4-20 mA su onemogućeni.

- Velocity unit: Odabrana jedinica brzine ako je format izlaza namešten na 'Velocity'.

- Volume unit: Jedinica protoka, ukoliko je format izlaza namešten na 'Flow'.

- Time unit: jedinica vremena za odabrani format izlaza.

- Normal flow: Programiranje opsega izlaza 4-20 mA normalnog smera

- Reverse flow: Programiranje opsega izlaza 4-20 mA obrnutog smera

### Stranica Displej

Ovu stranicu koristiti jedino ako je merač protoka povezan sa Displejem.

Slika 88: HydrINS softver – Prozor za konfiguraciju Displeja

- Display on time: Vreme u kojem displej ostaje osvetljen

- Language: Jezik na displeju

- Pressure: Odabrati ako displej ima interfejs pritiska

- Battery type: Biranje vrste baterije koja se koristi u displeju

- Data displayed: Podaci prikazani na displeju su oni odabrani na stranici 'Serial Output' (Odeljak 8.3.7).

# DODATAK 1: Obrazac za štampanje Profila brzine

# DODATAK 1: Upareni Hydreka kataloški brojevi

| LOGWINFLU | Softver za skidanje i obradu podataka Winfluid |
| --- | --- |
| LOGWINFLUMAJ | Ažuriranje Winfluid-a |
| LOGWINFLUA | Winfluid Mobile softver za ručni PC na SD kartici |

Tabela 1: Kataloški brojevi Hydreka, upareni sa programiranjem Mainstream IV

# TABELA SLIKA

Slika 1: Opšte podešavanje Winfluida – Izgled menija Parameters na  početnoj stranici	6

Slika 2: Izgled početne stranice Winfluid	7

Slika 3: Pregled kartice senzor	8

Slika 4: Prozor za programiranje sonde HydrINS 2	8

Slika 5: Pregled prozora za programiranje sonde HydrINS 2 – Kartica opšte	9

Slika  6: Pregled prozora za programiranje sonde HydrINS 2  – Kartica Opšte – Maksimalno dozvoljena vrednost protoka	10

Slika 7: Prikaz prozora za programiranje sonde HydrINS 2	11

Slika  8: Povezivanje kabla CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S sa meračem protoka	12

Slika 9: Dijalozi povezivanja za programiranje	12

Slika 10: Dijalozi koji potvrđuju ispravno programiranje	13

Slika 11: Dijalog za programiranje	14

Slika 12: Dijalozi za vezu za programiranje merača protoka	14

Slika 13: Ppotvrdni dijalog ispravnog programiranja	14

Slika 14: Dijalog povezivanja za programiranje	15

Slika 15: Preview prozor pre nego što dataloger počne da prima isprogramirano	15

Slika 16: Prozor statusa prijema    Status acquisition window	16

Slika 17: Preuzimanje isprogramiranog za merač protoka sa glavne stranice Winfluid-a	17

Slika 18: Preuzimanje isprogramiranog iz kartice „Očitavanje senzora“	18

Slika 19: Programiranje merača protoka sa glavne stranice Winfluid-a	18

Slika 20: Programiranje merača protoka sa glavne stranice  Winfluid-a	19

Slika 21: Položaj dugmeta  Advanced na prozoru za programiranje merača protoka	20

Slika 22: Prozor za unošenje lozinke	20

Slika 23: Napredni mod – Kartica konverzija	20

Slika 24: Prozor za upozorenje na zasićenje signala protoka	21

Slika 25: Napredni mod – Kartica Uzorkovanje	22

Slika 26: Napredni mod – Kartica Proračun	22

Slika 27: Napredni mod – Kartica 4-20 mA	23

Slika 28: Napredni mode – Kartica Održavanje	24

Slika 29: Napredni mod – Kartica Instrument	25

Slika 30: Izbor kompjutera kao datalogera	26

Slika 31: Početna stranica Winfluid-a preko koje se kompjuter koristi kao dataloger	27

Slika 32: Prikaz realnog vremena u kompjuter modu	28

Slika 33: Kriva protoka	29

Slika 34: Aktiviranje izlaza 4-20 mA displeja tokom programiranja	30

Slika 35: Displej C kalibracijska ikona izlaza 4-20 mA	30

Slika 36: Displej C kalibracijska ikona izlaza 4-20 mA	31

Slika 37: Provera izlaza 4-20 mA ampermetrom	31

Slika 38: Profil brzine  – Maksimalne brzine za izradu profila brzine	32

Slika 39: Pokretanje programa profila brzine iz Naprednog moda (Advanced mode)	33

Slika 40: Pokretanje programa profila brzine sa početne stranice  Winfluid-a	33

Slika 41: Prozor za unos i promenu podataka profila brzine	33

Slika 42: Prozor unos i promenu podataka profila brzine	34

Slika 43: Prozor za merenje Profila brzine	35

Slika 44: Povezivanje kabla CC_HYDA3 ili CC_HYDA3S za merač protoka	36

Slika 45: Nameštanje sonde za merenje profila	36

Slika 46: Prozor za merenje profila brzina	37

Slika 47: Merenje izdizanja sonde za pravljenje profila brzine	40

Slika 48: Prozor za potvrđivanje merne tačke	41

Slika  49: Prozor sa pregledom profila brzine	43

Slika 50: Prozor za otvaranje merenja	44

Slika 51: Prozor zs izbor merenja za kopiranje	44

Slika 52: Prozor za biranje fajla u koji će se kopirati	45

Slika 53: Prozor za izvoz merenja profila brzine	46

Slika 54: Prozor za programiranje merača protoka profilom brzine	47

Slika 55: Programiranje profila brzine	47

Slika 56: Slanje programiranja profila brzine Winfluid-u	48

Slika 57: Prozor za slanje koeficijenata Winfluid-u	48

Slika 58: Prozor za sinhronizaciju džepnog PC i PC	49

Slika 59: Pristup prozoru za upravljanje displejom HydrINS	50

Slika 60: Alati za displej HydrINS – Pristup konfiguraciji	50

Slika 61: Alat Displeja HydrINS  – Konfiguracija	51

Slika 62: Alat HydrINS Displeja – Konfiguracija Displeja	51

Slika 63: Alatka za HydrINS Displej  – Veza	52

Slika 64: Alatka HydrINS Displeja – Displej sa realnim vremenom	52

Slika 65: Alatka HydrINS Displejal – Resetovanje brojača	53

Slika 66: Alatka HydrINS Displejal – Resetovanje brojača – Potvrđivanje	53

Slika 67: Pokretanje pomoći preko Interneta	54

Slika 68: Podaci o povezivanju za pomoć preko Interneta	54

Slika 69: Provera tekuće verzije winfluida na početnoj stranici	55

Slika 70: Prikaz odeljka About Winfluid-u	56

Slika 71: Ažuriranje Winfluid-a sa početne stranice	56

Slika 72: Ažuriranje Winfluid-a – biranje učestalost ažuriranja	57

Slika 73: Ažuriranje Winfluid-a – Prikaz ažuriranih podataka	57

Slika 74: HydrINS softver – početna stranica HydrINS softvera	58

Slika 75: HydrINS softver – Konfiguracija radnog prostora	58

Slika 76: HydrINS softver – Spisak operacija u meniju 'Sensor'	59

Slika 77: HydrINS softver – Spisak operacija u meniju 'File'	59

Slika 78: HydrINS softver – Prozor za otvaranje fajlova	60

Slika 79: HydrINS softver – Prozor za memorisanje fajlova	60

Slika 80: HydrINS – softver Spisak operacija u meniju 'Maintenance' (održavanja)	61

Slika 81: Prozor za proveru Serijskog porta	61

Slika 82: HydrINS softver – Prozor koji prikazuje nivo napunjenosti baterija	62

Slika 83: HydrINS softver – Prozor za kalibraciju izlaza 4-20 mA	62

Slika 84: HydrINS softver – Prozor za simuliranje izlazne vrednosti	63

Slika 85: HydrINS softver – Početna stranica HydrINS softvera	63

Slika 86: HydrINS softver – Kartica serijskog izlaza	66

Slika 87: HydrINS softver - 4-20 mA prozor za programiranje	67

Slika 88: HydrINS softver – Prozor za konfiguraciju Displeja	68

BELEŠKE

BELESKE

HYDREKA

34, route de Saint Romain – 69450 ST CYR AU MONT D’OR – France

Tel.: 33 4 72 53 11 53 – Fax: 33 4 78 83 44 37

E-mail: hydreka@hydreka.fr or accueil@hydreka.fr

Customer Service: services@hydreka.fr

Rentals: rent@hydreka.fr

Sales: sales@hydreka.fr

Export: export@hydreka.fr